川环审批〔2020〕54号

四川省生态环境厅

关于南充市高坪区人民医院新增医用射线装置及非密封放射性物质工作场所应用项目

环境影响报告表的批复

南充市高坪区人民医院：

你单位《新增医用射线装置及非密封放射性物质工作场所应用项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。根据国家相关法律法规和四川省辐射环境管理监测中心站技术评估意见（川辐评〔2020〕27号），经研究，批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

项目拟在南充市高坪区江东中路七段八角街21号南充市高坪区人民医院内实施，主要建设内容为：

（一）核医学诊断工作场所。拟在医院综合楼东侧外新建核医学诊断工作场所，为地上一层建筑，总建筑面积为287m2，由分装注射室（含废物间）、注射后休息大厅、留观室、PET/CT扫描间及其操作间等场所构成，同时配套建设候诊大厅、卫生通过间、问诊室、医生办公室等辅助用房。该核医学科内拟操作使用非密封放射性物质18F，其年最大用量为1.85×1012Bq，日实际最大操作量为7.4×109Bq，日等效最大操作量为7.4×106Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。此外，拟在核医学诊断工作场所PET/CT机房安装使用1台PET/CT，属于Ⅲ类射线装置，用于开展显像诊断。

（二）医用电子直线加速器机房。拟在医院专科楼西侧外新建医用电子直线加速器机房及与其配套的控制室和水冷机房等辅助用房，机房室内面积约56m2（不含迷道），四面墙体、迷道和屋顶均为混凝土结构，加速器主射方向朝向东侧、西侧、地面和屋顶。拟在该加速器机房内安装使用1台医用电子直线加速器，其最大X射线能量为10MV，最大电子线能量为20MeV，属于Ⅱ类射线装置，用于开展放射治疗，年出束时间约800h。

本项目总投资4000万元，其中环保投资600万元。

你单位已取得《辐射安全许可证》（川环辐证[00177]），许可种类和范围为：使用Ⅰ类放射源，使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置，使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所。本次项目环评属于新增乙级非密封放射性物质工作场所，并新增使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置、非密封放射性物质，为重新申领辐射安全许可证开展的环境影响评价。该项目系核技术在医疗领域内的具体应用，符合国家产业政策，建设理由正当。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，使用放射性同位素和射线装置产生的电离辐射及其他污染物排放可以满足国家相关标准的要求，职业工作人员和公众照射剂量满足报告表提出的管理限值要求。因此，我厅同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设中应重点做好以下工作

（一）严格按照报告表中的内容、地点进行建设，未经批准，不得擅自更改项目建设内容及规模。该项目若存在建设内容、地点、产污情况与报告表不符，必须立即向生态环境主管部门报告。

（二）项目建设过程中，必须认真落实报告表中提出的各项辐射环境安全防护及污染防治措施和要求，落实环保措施及投资，确保环保设施与主体工程同步建设，各辐射工作场所射线屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护与安全措施满足相关规定。

（三）落实项目施工期各项环境保护措施，做好电子直线加速器在安装调试阶段的辐射安全与防护。严格按国家关于有效控制城市扬尘污染的要求，控制和减小施工扬尘污染；合理安排施工时间、控制施工噪声，确保噪声不扰民；施工弃渣及时清运到指定场地堆存，严禁随意倾倒。

（四）应完善单位核与辐射安全管理各项规章制度，明确管理组织机构和责任人，制订有针对性和可操作性的辐射事故应急预案。

（五）应配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并制定新增辐射工作场所的辐射环境监测计划。

（六）新增辐射从业人员应当按照有关要求，登录国家核技术利用辐射安全与防护培训平台（http：//fushe.mee.gov.cn），参加并通过辐射安全与防护考核。

三、项目竣工环境保护验收工作

项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应严格按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》开展竣工环境保护验收，并向我厅报送相关信息。

四、项目运行中应重点做好以下工作

（一）项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1mSv/年。

（二）加强辐射工作场所的管理，定期检查各辐射工作场所的各项安全和辐射防护措施，确保实时有效，防止运行故障发生。落实专人负责，确保放射性药品实体安全。严格对各辐射工作场所实行合理的分区管理，杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。

（三）放射性药品购买应严格按照国家相关规定办理审批备案手续。

（四）严格按照报告表要求，落实废气治理措施，加强含放射性废水的收集和管理，规范放射性固体废物的暂存，确保各项废物达标排放和安全处置，并做好相关记录。

（五）按照制定的辐射环境监测计划，定期开展自我监测，并记录备查。辐射环境年度监测报告应由有相应资质的单位出具。

（六）依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（>5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告我厅。

（七）应按有关要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前经由“全国核技术利用辐射安全申报系统”上报我厅。

（八）你单位的非密封放射性物质工作场所不再使用时，应当依法实施退役；对射线装置实施报废处置时，应当将其拆解和去功能化。

我厅委托南充市生态环境局开展该项目的日常环境保护监督检查工作。你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的报告表分送南充市生态环境局和南充市高坪生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

另外，你单位必须依法完备项目建设其他行政许可相关手续。

四川省生态环境厅

2020年5月14日

信息公开选项：主动公开

抄送：南充市生态环境局，南充市高坪生态环境局，四川省辐射环境管理监测中心站，南京瑞森辐射技术有限公司。