建设项目竣工环境保护

验收监测报告

川辐环验字(2017）第RM0058号

项目名称：  工业电子加速器安装、调试、销售项目

委托单位：       四川智研科技有限公司

四川省辐射环境管理监测中心站

二O一七年八月

项目名称：工业电子加速器安装、调试、销售项目

委托单位：四川智研科技有限公司

承担单位：四川省辐射环境管理监测中心站

签    发：

室 主 任：

报告编写：

完成单位：四川省辐射环境管理监测中心站

电    话：028-87774385

传    真：028-87731718

邮    编：610031

地    址：成都市温江区花土路689号

目  录

1  前言	1

1.1  项目和验收监测的由来	1

1.2  验收监测的工程范围	2

2  验收监测的依据	3

3  项目工程概况	4

3.1  项目基本情况	4

3.2  项目平面布置	7

3.3  项目外环境关系及环境保护目标	7

3.4  项目工艺流程及产污环节	8

3.5  项目劳动定员及工作制度	9

4  项目环评结论与批复要求	10

4.1  项目环评结论	10

4.2  项目环评批复要求	10

4.3  项目实际建成情况和环评内容的差异	11

5  验收监测评价标准	12

6  验收监测结果	13

6.1  监测因子及分析方法	13

6.2  验收监测质量控制和质量保证	13

6.3  验收监测的实施	14

7  环境管理检查	16

7.1  项目“三同时”执行情况	16

7.2  环境保护设施建设及运行情况	16

7.3  辐射安全管理及防护措施落实情况	17

7.4  个人剂量档案管理	19

8  验收结论、要求及建议	20

8.1  验收结论	20

8.2  要求及建议	20

# 1  前言

| 项目名称 | 工业电子加速器安装、调试、销售项目验收监测 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 四川智研科技有限公司 |
| 建设地点 | 绵阳市游仙区石马镇石马工业集中区 |
| 联系人 | 严鹏程 | 联系电话 | 15881626720 |
| 建设性质 | 新建 改建 ( 扩建( |
| 环评审 批机关 | 四川省环境保护厅 | 批复 文号 | 川环审批[2017]182号 |
| 总投资（万元） | 5000 | 环保投资（万元） | 15.0 | 环保投资所占比例（%） | 0.3% |
| 环评批 复内容 | 项目内容包括：开展自屏蔽工业电子加速器生产、销售和使用，年产量10台，该设备属于Ⅱ类射线装置 | 验收 内容 | 项目内容包括：开展自屏蔽工业电子加速器生产、销售和使用，年产量10台，该设备属于Ⅱ类射线装置 |

## 1.1  项目和验收监测的由来

四川智研科技有限公司(简称：“智研科技公司”)主要从事工业电子加速器核心部件、特种电源、工业自动化系统、软件的设计、研发以及电子加速器应用技术研究，为客户提供系统解决方案。主要对工业电子加速器进行生产、销售、使用，致力于电子加速器在科研、薄膜、橡胶、印刷、纺织、食品、环境保护等行业进行工业化的应用推广。智研科技公司租用绵阳今朝金属制品有限公司2#厂房（东半部份），主要从事自屏蔽工业电子加速器的生产、销售、使用。

四川智研科技有限公司于2017年6月委托四川省中栎环保科技有限公司完成了工业电子加速器安装、调试、销售项目环境影响报告表的编制，并取得了省环保厅的批复“川环审批[2017]182号”。同意本项目建设。

现项目已建设完成。按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的相关要求，建设项目必须进行竣工环境保护验收监测。四川智研科技有限公司按照要求委托四川省辐射环境管理监测中心站负责该项目竣工验收监测工作。我站接受委托后，经过收集资料，现场监测，于2017年8月编制完成该项目的竣工验收监测报告。

## 1.2  验收监测的工程内容

本次验收监测项目工程内容是四川智研科技有限公司租用绵阳今朝金属制品有限公司2#厂房（东半部份），主要从事自屏蔽工业电子加速器的生产、销售、使用，该公司一年生产自屏蔽工业电子加速器10台，属于Ⅱ类射线装置。

# 2  验收监测的依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015

- 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003

- 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

- 国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

- 国家环保总局环发（2000）38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

- 国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》；

- 国家环境保护总局令第31号《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》；

- 国家环境保护部第18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》；

- 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

- 《四川省辐射污染防治条例》2016年6月1日起实施；

- 四川省中栎环保科技有限公司《关于四川智研科技有限公司工业电子加速器安装、调试、销售项目环境影响报告表》；

- 四川省环境保护厅《关于四川智研科技有限公司工业电子加速器安装、调试、销售项目环境影响报告表的批复》（川环审批[2017]182号）。

# 3  项目工程概况

## 3.1  项目基本情况

### 3.1.1  项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：工业电子加速器安装、调试、销售项目

建设地点：绵阳市游仙区石马镇马工业集中区今朝金属制品有限公司2#厂房（东半部分）内

建设单位：四川智研科技有限公司

建设性质：新建

### 3.1.2  项目工程内容、规模

本次验收内容为在智研科技公司租用的今朝金属制品有限公司2#厂房（东半部分）内，生产调试的自屏蔽工业电子加速器，属于Ⅱ类射线装置。

该项目建设内容与规模和环评及批复一致。

本项目组成及主要环境问题见表3-1，主要原辅材料及能耗见表3-2，               工业电子加速器主要装配体情况见表3-3，射线装置情况见表3-4。

该项目租用今朝金属制品有限公司2#厂房，已建成，不存在施工期遗留的环境问题。

表3-1                  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容 | 主要环境问题 | 与环评批复是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 自屏蔽工业电子加速器 尺寸：5.675m×3.253m×6.915m； 技术参数：电子束能量为100keV～500keV，束流强度为0mA～200mA，连续可调，电子束扫描面积为1600mm×90mm； 自屏蔽体结构：自屏蔽工业电子加速器的尺寸为5.675m×3.253m×6.915m，均采用钢板结构，四周及底部厚度为240mm，顶部为180mm，采用电动式平移开启。自屏蔽工业电子加速器进料部位设有迷道，束下采用滚筒装置，需要辐照物料时，将辐照物料按要求穿过滚筒，用外设收放卷装置带动辐照物料运动。电子枪设置在加速器的钢桶内，采用10mm厚的钢板（内侧）+10mm厚的铅（外侧）进行屏蔽。 属于Ⅱ类射线装置 | X射线 | 一致 |
| 辅助工程 | —— | —— | —— |
| 公用工程 | 利用既有公用设施 | —— | 一致 |
| 办公及生活设施 | 利用既有办公及生活设施 |  |  |
| 仓储或其他 | 利用既有的其它设施 | —— | 一致 |

表3-2                    主要原辅材料及能耗情况表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 主要化学成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原辅材料 | 乙醇 | 5000ml | 外购 | —— |
|  | 丙酮 | 5000ml | 外购 | —— |
|  | 钝化膏 | 5000ml | 外购 | 含有少量盐酸 |
| 能 源 | 煤（T） | —— | —— | —— |
|  | 电(KW) | 20000度 | 市政电网 | —— |
|  | 气(NM3) | —— | —— | —— |
| 水 量 | 地表水 | 30000m3 | 市政水网 | —— |
|  | 地下水 | —— | —— | —— |

表3-3               工业电子加速器主要装配体情况表

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量（个） | 材料 | 总重（kg） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM4B1m2-01-00 | 框架焊接体 | 1 | 组焊件 | 4563 | 委外加工 |
| 2 | BM4B1m2-02-00 | 屏蔽室装配体 | 1 | 组合件 | 34095 | 委外加工 |
| 3 | BM4B1m2-03-00 | 屏蔽门 | 1 | 组焊件 | 2171 | 委外加工 |
| 4 | RR-15T | 液压顶升装置 | 1 | 组合件 | 70.96 | 委外加工 |
| 5 | BM4B1m2-02-03-00 | 电真空系统装配体 | 1 | 组合件 | 766 | 委外加工 |
| 6 | EB-1290FSS-00 | 1290型风扫总成 | 1 | 组件 | 43.6 | 委外加工 |
| 7 | BM4B1m2-05-00 | 后平台组件 | 1 | 组合件 | 207.4 | 委外加工 |
| 8 | BM4B1m2-06-00 | 前平台组件 | 1 | 组合件 | 294.7 | 委外加工 |
| 9 | BM4B1m2-07-00 | 后平台组件 | 1 | 组合件 | 121.1 | 委外加工 |
| 10 | DBDC-00 | 单臂吊车 | 1 | 部件 | 461.0 | 委外加工 |
| 11 | BM4B1m2-08-00 | 风路组件 | 1 | 组合件 | 615 | 委外加工 |
| 12 | BM4B1m2-09-00 | 加速钢桶 | 1 | 部件 | 582.2 | 委外加工 |
| 13 | BM4B1m2-10-00 | 加速钢桶屏蔽罩 | 1 | 组合件 | 1435.5 | 委外加工 |
| 14 | 2XZ-8D | 机械泵 | 1 | 组合件 | 74.8 | 外购 |
| 15 | BM4B1m2-11 | 固定角座 | 4 | Q235 | 174.2 | 委外加工 |
| 16 | BM4B1m2-12-00 | 平台组件 | 1 | 部件 | 1485.9 | 委外加工 |
| 17 | BM4B1m2-13 | 护栏 | 1 | 组焊件 | 14.06 | 委外加工 |
| 18 | BM4B1m2-14-00 | 电源钢桶 | 1 | 组焊件 | 1406 | 委外加工 |
| 19 | HSG80X50X400 | 双向油缸活塞 | 1 | Q235 | 9.2 | 外购 |
| 20 | HSG80X50X400 | 双向液压缸缸体 | 1 | Q235 | 24.7 | 外购 |
| 21 | BM4B1m2-15 | 屏蔽门上轴承盖 | 1 | Q235 | 0.69 | 委外加工 |
| 22 | BM4B1m2-16-00 | 电源驱动柜 | 1 | 组件 | 332.1 | 自己生产 |
| 23 | BM4B1m2-17-00 | 栏杆拉扣组件 | 7 | 组合件 | 7 | 委外加工 |
| 24 | EB-GGT-00 | 规管屏蔽套 | 1 | 组合件 | 6.52 | 委外加工 |
| 25 | BM4B1m2-18-00 | T形管包铅屏蔽层 | 1 | 组焊件 | 31.58 | 委外加工 |
| 26 | EB-2L400LZBZJ-00 | 2L400离子泵支架焊接体 | 1 | 组合件 | 11.64 | 委外加工 |
| 27 | BM4B1m2-19-00 | 扫描盒维修轨道装配体 | 1 | 组合件 | 78 | 委外加工 |
| 28 | EB-SFPQ-00 | 水分配器组件 | 1 | 组合件 | 62.8 | 委外加工 |
| 29 | BM4B1m2-20-00 | 辊筒总装图 | 1 | 组合件 | 549.7 | 委外加工 |
| 30 | GB | 六角头螺栓 | 78 | —— | 24.18 | 外购 |

表3-4                   本项目射线装置情况表

| 设备名称 | 型号 | 额定工况 | 监测工况 | 管理类别 | 使用场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自屏蔽工业电子加速器 | EB500/85-1200 | 500kV;200mA | 500kV;200mA | Ⅱ | 厂房内 | / |

## 3.2  项目平面布置

本项目位于绵阳今朝金属制品有限公司2#厂房内，公司由北向南依次为行政办公楼、1#厂房（四川省普思机械加工有限公司）、2#厂房（东半部分为四川智研科技有限公司，西半部份为诚铭科技机械加工有限公司）、停车场、洗手间。

四川智研科技有限公司厂房内由西向东依次为库房2、调试办公室、技术办公室、综合办公室、经理办公室、库房1、装配调试车间、通道、调试工位1、调试工位2、电源装配车间。

本项目实际建成后的平面布置与环评中一致，项目平面布置图见附件。

## 3.3  项目外环境关系及环境保护目标

本项目租用绵阳今朝金属制品有限公司2#厂房（东半部分），面积约250m2。绵阳今朝金属制品有限公司位于绵阳市游仙区石马镇石马工业集中区内。公司北侧紧邻龙辉科技有限公司，南侧20m为东兴绝缘公司（待建），西侧紧邻科莱电梯有限公司，东侧为工业集中区公路、150m处为石马镇民房。

本项目建成后的外环境关系与环评文件中描述的外环境关系相同，项目平面布置图见附件。环境保护目标见表3-5。

表3-5                     本项目主要环境保护目标

| 保护目标 | 相对自屏蔽工业电子加速器方位 | 距离 （m） | 人数 （人/次） | 照射类型 | 年剂量约束值（mSv） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自屏蔽工业电子加速器安装调试工作人员 | 四周 | ≥0.5m | 8 | 职业照射 | 5.0 |
| 四川省普思机械加工有限公司工作人员（1#厂房） | 北侧 | ≥10.0m | 15 | 公众照射 | 0.1 |
| 行政办公楼工作人员 | 北侧 | ≥20.0m | 6 | 公众照射 | 0.1 |
| 东兴绝缘公司工作人员（待建） | 南侧 | ≥35.0m | 20 | 公众照射 | 0.1 |
| 诚铭科技机械加工有限公司工作人员 | 西侧 | ≥5.0m | 15 | 公众照射 | 0.1 |
| 科莱电梯有限公司工作人员 | 西侧 | ≥45.0m | 20 | 公众照射 | 0.1 |
| 门卫室工作人员 | 东侧 | ≥5.0m | 2 | 公众照射 | 0.1 |
| 售后服务调试工作人员 | 四周 | ≥0.5m | 8 | 职业照射 | 5.0 |

## 3.4  项目工艺流程及产污环节

本项目自屏蔽工业电子加速器工作流程和产污环节见图3-1。

图3-1  工艺流程及产污环节示意图

由图3-1可知，本项目在正常工作时产生的污染物为X射线、臭氧、噪声等。由环评可知，该项目对环境空气、地表水、地下水影响较小，未对环境空气、地表水、地下水做环评监测，因此，本项目仅把X射线确定为主要污染物。

本项目的工艺流程及产生的污染物与环评中一致。污染物产生、治理措施及排放情况见表3-5。

表3-5               项目主要污染物产生及处理情况

| 内容 类型 | 污染物名称 及产生量 | 污染防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| X射线 | X射线 | 经自屏蔽体进行屏蔽防护 | 所致职业照射和公众照射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中所规定的标准限值和环评确定的剂量管理约束值要求 |
| 大气污染物 | 少量臭氧 | 通过排风系统排入环境大气 | —— |
| 水污 染物 | —— | —— | —— |
| 固体 废物 | —— | —— | —— |
| 噪声 | 采取选用低噪设备、设备减振、车间隔声、加强设备维修保养和厂区绿化治理措施，确保厂界噪声达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在厂房内建设，对生态环境无明显影响。 |

## 3.5  项目劳动定员及工作制度

本项目定员：总定员20人，目前有10人。

工作制度：公司实行8小时工作制，年工作日为250天，调试和售后服务（维修、调试）过程中曝光时间最长为400小时/年。

# 4  项目环评结论与批复要求

## 4.1  项目环评结论

在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施，本评价认为，本项目的建设，从环境保护和辐射防护角度看是可行的。

## 4.2  项目环评批复要求

四川省环境保护厅于2017年7月4日对本项目进行了批复“川环审批[2017]182号”，批复要求如下：

- 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1mSv/年。

- 加强在生产调试和售后服务等涉及辐射工作活动环节的辐射安全管理，落实每次辐射工作活动前对各项安全联锁和辐射防护措施的检查，防止运行故障的发生。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。

- 严格落实《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）的通知>》（川环函[2016]1400号）中的各项规定。

- 按照指定的监测计划，每年委托有资质的单位开展辐射环境监测，同时定期开展自我监测，并记录备查。

- 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（>5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告四川省环境保护厅。

- 按照《四川省辐射污染防治条例》相关规定，落实对射线装置购买单位的辐射安全许可资质审查。

- 在射线装置的生产、安装过程中应落实各项降噪措施，防止扰民。

- 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）和《四川省环境保护厅办公室关于印发<放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式（试行）>的通知》（川环办发[2016]152号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报四川省环境保护厅。

- 你单位对射线装置实施报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。

## 4.3  项目实际建成情况和环评内容的差异

通过现场检查，本次验收监测项目实际建设内容、建设地点、建设规模以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中一致。

# 5  验收监测评价标准

本次验收监测执行的电离辐射标准为：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关标准限值（职业人员年剂量限值为20mSv，公众年剂量限值为1mSv）。职业人员年剂量取5mSv作为剂量约束值，公众年剂量取0.1mSv作为剂量约束值。

# 6  验收监测结果

## 6.1  监测因子及分析方法

6.1.1监测因子及点位确定

通过对本项目运行过程中污染源项调查，本项目在正常运行时，污染因子为自屏蔽工业电子加速器工作时产生的X射线，由此确定本项目监测因子为X辐射剂量率。根据现场实际情况，X辐射剂量率监测点位主要包括操作位、进料口、出料口、设备南北面、设备下方及警戒线处。

以上监测布点能够科学反映射线装置工作场所周围的辐射水平及人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。监测布点见附件监测报告川辐环监字(2017第RM0058号。

6.1.2监测项目的监测方法及方法来源

监测项目的监测方法及方法来源见表6-1。

表6-1                   项目监测方法及方法来源

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 探测限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X/γ辐射 剂量率 | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 《辐射环境监测技术规范》 | GB/T 14583-93 HJ/T 61-2001 | 1nSv/h | 探测限为本次测量仪器的综合技术指标 |

## 6.2  验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，均有有效的国家计量部门检定的合格证书，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次验收监测所使用的仪器情况见表6-2。

表6-2                    监测项目所使用的仪器情况

| 监测 项目 | 监测设备 | 使用环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 名称及编号 | 技术指标 | 检定情况 |  |  |
| X/γ辐射 剂量率 | 多功能辐射测量仪FH40G Zysb548 | 能量响应： 60keV~3MeV 测量范围： 1nSv/h~100μSv/h | 仪器检定：合格 检定单位：中国测试技术研究院 检定有效期：2016.10.24-2017.10.23 | 符合仪器使用条件 | / |

## 6.3  验收监测的实施

### 6.3.1  验收监测期间的工况

2017年8月8日，四川省辐射环境管理监测中心站派出的监测技术人员在建设单位相关负责人的陪同下，对本项目进行了环保竣工验收监测。监测时设备运行参数如表6-3。

表6-3                   本项目工况参数一览表

| 设备名称 | 型号 | 额定工况 | 监测工况 | 管理 类别 | 使用场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自屏蔽工业电子加速器 | EB500/85-1200 | 500kV;200mA | 500kV;200mA | Ⅱ | 厂房内 | / |

本次监测工况达到额定参数的75%及以上，符合验收监测工况要求。

### 6.3.2  验收监测结果及评价

监测结果见表6-4。

表6-4        工业加速器周围X/γ辐射剂量率监测结果表       单位：nSv/h

| 点位 | 监测位置 | 曝光 | 未曝光 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测值 | 标准差 | 监测值 | 标准差 |  |
| 1 | 操作位 | 54.1 | 1.7 | 53.5 | 1.8 | / |
| 2 | 出料口 | 235.4 | 2.1 | 54.7 | 1.2 |  |
| 3 | 进料口 | 155.3 | 2.2 | 52.9 | 0.8 |  |
| 4 | 加速器下方 | 56.2 | 0.8 | 53.7 | 1.0 |  |
| 5 | 加速器北面 | 54.2 | 1.2 | 53.2 | 1.0 |  |
| 6 | 加速器南面 | 54.9 | 1.7 | 53.5 | 0.9 |  |
| 7 | 警戒线处 | 65.4 | 1.3 | 63.3 | 1.0 |  |

表6-4监测结果显示，工业电子加速器在正常工作时，职业人员活动场所（操作位、进料口、出料口、加速器下方、加速器南北面）监测点位的X/γ辐射剂量率为54.1~235.4nSv/h，其它公众活动场所监测点位的X/γ辐射剂量率为65.2nSv/h。根据项目环评，该项目工业电子加速器年最大开机曝光时间为400小时计算，X/γ辐射所致的职业人员年有效剂量最大值为0.094mSv，公众居留因子取1/4，所致公众年有效剂量最大值为0.007mSv，均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员年剂量20mSv，公众年剂量1mSv的标准限值；同样也低于职业人员年剂量5mSv、公众年剂量0.1mSv的剂量管理约束值。

# 7  环境管理检查

## 7.1  项目“三同时”执行情况

本项目属新建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告提出的各项污染防治措施。

## 7.2  环境保护设施建设及运行情况

根据项目环评及批复文件的要求，需投入的环保设施落实情况见表7-1。

表7-1               环保设施落实情况一览表

| 项目 | 辐射安 全设施 | 数量 | 投资金额（万元） | 落实 情况 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场所设施 | 入口电离辐射警示标志 | 1套 | 0.5 | 已落实 | —— |
|  | 入口工作状态指示 | 1套 | 0.2 | 已落实 | —— |
|  | 出束前声光警告 | 1套 | 1.0 | 已落实 | —— |
| 安全连锁 | 控制柜与自屏蔽工业电子加速器两把钥匙控制 | 1套 | 设计中具备，列入主体工程投资 | 已落实 | —— |
|  | 自屏蔽体与束流控制联锁 | 1套 |  | 已落实 | —— |
|  | 自屏蔽体与加速器高压触发联锁 | 1套 |  | 已落实 | —— |
|  | 紧急停机按钮的自锁及复位 | 1套 |  | 已落实 | —— |
|  | 控制柜有紧急停机按钮（醒目） | 1套 |  | 已落实 | —— |
|  | 控制柜上有复位确认按钮 | 1套 |  | 已落实 | —— |
| 监测设备 | 固定式辐射剂量监测仪 | 1台 | 2.5 | 已落实 | —— |
|  | 个人剂量计 | 1套/人 | 1.6 | 已落实5套 | 按环评要求尽快配置个人剂量计，使其满足每人1套 |
|  | 个人剂量报警仪 | 1套/人 | 0.8 | 已落实 | —— |
|  | 便携式辐射剂量监测仪 | 1台 | 1.5 | 已落实 | —— |
| 其它 | 通风系统 | 1套 | 设计中具备，列入主体工程投资 | 已落实 | —— |
|  | 火灾报警仪及灭火器材 | 1套 | 1.0 | 已落实 | —— |
|  | 辐射安全培训费用 | / | 2.4 | 该项目有3人参加了环保厅组织的辐射安全与防护培训，并通过了考试 | 尽快组织放射性的工作人员参加环保厅组织的辐射安全与防护培训，并取得合格证，做到持证上岗 |
| 废水 | 废水收集处理设施 | / | 利用已有设施 | 已落实 | —— |
| 废气 | 防护罩 | 1套 | 1.0 | 已落实 | —— |
|  | 集气罩 | 1套 | 1.0 | 已落实 | —— |
| 噪声 | 选用低噪声设备 | / | 计入主体工程 | 已落实 | —— |
| 固废 | 一般固体废物的分类贮存设施 | 1套 | 1.5 | 已落实 | —— |
|  | 生活垃圾收集设施 | / | 利用已有设施 | 已落实 | —— |
| 合计 | 15.0 |

## 7.3  辐射安全管理及防护措施落实情况

本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表7-2，项目环评批复要求与实际执行情况见表7-3。

表7-2        辐射安全管理及防护评价要求与实际完成对照一览表

| 项目 | 环评要求 | 现场检查情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全和辐射防护管理机构 | 有相应的辐射安全管理机构负责辐射安全 | 该公司成立了辐射防护与安全领导小组，指定了专人管理 | —— |
| 人员配置及个人剂量管理 | 有专门的放射性工作人员，并全部经培训考核后持证上岗 | 该公司有专门的放射性工作人员，截止验收监测期时，公司有3人参加了培训，并通过了考试 | 尽快组织辐射工作人员参加环保部门组织的上岗培训，做到全员持证上岗 |
|  | 工作人员配备个人剂量报警仪、个人剂量计，建立个人剂量档案和个人健康档案 | 已经为该项目辐射工作人员配备了个人剂量报警仪，并为5名辐射工作人员配备了个人剂量片，并为建立了个人剂量档案与健康档案 | 尽快配齐个人剂量片，使其满足1套/人 |
| 安全和防护管理规章制度 | 各种规章管理制度 | 制定了加速器调试运行规程，加速器运行辐射事故应急预案，加速器台账、使用和性能状态管理制度，加速器调试运行个人剂量管理制度，个人剂量仪使用管理制度，加速器调试运行人员培训制度，辐射监测仪表使用与校验管理制度，辐射工作场所监测制度，辐射人员岗位职责，设备维护检修规程，加速器运行辐射防护与安全制度 | —— |
| 分区 管理 | 放射性工作场所应实行分区管理制度 | 辐射工作场所按照控制区、监督区进行分区管理，控制区进出口均设置了警示标志 | —— |
| 辐射事故应急措施 | 制定放射性事故应急预案 | 该公司制定了辐射事故应急预案 | —— |

表7-3               环评批复要求与执行情况对照一览表

| 批复要求 川环审批[2017]182号） | 执行情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1mSv/年 | 公司已落实相关防治措施和规定，根据本次验收监测结果，辐射所致辐射工作人员与公众的个人年剂量分别满足5mSv/年和0.1mSv/年的管理约束值要求 | —— |
| 加强在生产调试和售后服务等涉及辐射工作活动环节的辐射安全管理，落实每次辐射工作活动前对各项安全联锁和辐射防护措施的检查，防止运行故障的发生。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生 | 公司制定了加速器运行辐射防护与安全制度 | 完善加速器运行辐射防护与安全制度，增加对各项安全联锁和辐射防护措施的检查等内容，并做好检查记录，备案备查 |
| 严格落实《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）的通知>》（川环函[2016]1400号）中的各项规定 | 基本落实该通知里的各项规定，部分规章制度有待补充完善 | 按照<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）的通知>》（川环函[2016]1400号）中的各项规定补充完善公司规章制度 |
| 按照指定的监测计划，每年委托有资质的单位开展辐射环境监测，同时定期开展自我监测，并记录备查 | 公司制定了辐射工作场所监测制度，并开展了自我监测，由于从事工业电子加速器的生产、调试、销售不满一年，因此暂时无委托监测 | —— |
| 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（>5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告我厅 | 公司为5人配备了个人剂量片，并建立了个人剂量档案，由于配备时间不满一季度，截止验收监测时，无个人剂量检测结果 | 增配个人剂量片，使其满足1套/人 |
| 按照《四川省辐射污染防治条例》相关规定，落实对射线装置购买单位的辐射安全许可资质审查 | —— | —— |
| 在射线装置的生产、安装过程中应落实各项降噪措施，防止扰民 | 公司通过低噪设备、设备减阵、车间隔声、加强设备维修保养和厂区绿化的降噪措施 | —— |
| 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）和《四川省环境保护厅办公室关于印发<放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式（试行）>的通知》（川环办发[2016]152号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。 | —— | 公司取得辐射安全许可证后，按要求要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报环保厅 |
| 你单位对射线装置实施报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化 | 公司暂无报废装置 | —— |

## 7.4  个人剂量档案管理

公司已为该项目的5名辐射工作人员配备了个人剂量片，截止本次验收监测时，剂量片佩戴时间不满一季度，因此暂无个人剂量监测结果。

# 8  验收结论、要求及建议

## 8.1  验收结论

四川智研科技有限公司租用绵阳今朝金属制品有限公司2#厂房（东半部份），主要从事自屏蔽工业电子加速器的生产、销售、使用，该公司一年生产自屏蔽工业电子加速器10台，属于Ⅱ类射线装置。该项目建设内容与规模和环评及批复一致。

根据现场监测结果，自屏蔽工业电子加速器所采取辐射屏蔽措施切实有效，在正常运行时对周围环境的影响符合环评要求，对职业人员和公众的照射符合国家相关标准及项目管理限值要求，本次验收监测数据合格。

本项目的建设符合《四川智研科技有限公司工业电子加速器安装、调试、销售项目环境影响报告表》及批复的要求，完成了辐射防护及环保设施的建设，并制定了相应的辐射防护和安全保卫制度及辐射事故应急预案，在按照本报告提出的要求及建议进一步整改完善后，方可向审批该项目的环境保护主管部门申请竣工验收。

## 8.2  要求及建议

（1）组织辐射工作人员参加环保部门组织的上岗培训，做到全员持证上岗；

（2）尽快配齐个人剂量片，使其满足1套/人；

（3）按照<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）的通知>》（川环函[2016]1400号）中的各项规定补充完善公司规章制度。

—————————————（正文结束）——————————

# Text boxes

与用户签订协议及订购原料

入厂检验

焊接

焊接烟尘、废焊条、焊渣

噪声、打磨粉尘、废打磨砂轮

打磨

挥发性有机物

装配

X射线、臭氧、噪声

调试

X射线、臭氧、噪声

设备包装

售后服务