| 建设项目竣工环境保护 |
| --- |
| 验收监测报告表 |
| 永环验字（2017）第0040号 |
| 项目名称: | 新增DSA应用项目 |
| 委托单位: | 成都市龙泉驿区第一人民医院 |
| 报告日期: | 二〇一六年十一月 |

四川省永坤环境监测有限公司

项目名称：新增DSA应用项目

委托单位：成都市龙泉驿区第一人民医院

承担单位：四川省永坤环境监测有限公司

报告编写：

审    核：

签    发：

公司名称：四川省永坤环境监测有限公司

公司地址：成都市金牛区营门口路439号A2-301

电 话：028-87511661   传 真：028-87511661

邮 编：610031

目录

1前言	1

1.1项目和验收监测的由来	1

1.2验收监测的主要内容,射线或核素,监测因子,布点简述等	2

2验收监测的依据	3

3项目工程概况	4

3.1项目基本情况	4

3.1.1项目名称、地点、建设单位及性质	4

3.1.2项目工程内容、规模	4

3.2项目地理位置	6

3.3项目平面布置	6

3.4项目外环境关系及环境保护目标	6

3.5项目工艺流程及产污环节	7

3.6项目劳动定员及工作制度	9

4项目环评结论与批复要求	10

4.1项目环评结论	10

4.2项目环评批复要求	10

4.3项目实际建成情况和环评内容的差异	10

5验收监测评价标准	12

6验收监测结果	13

6.1监测因子及分析方法	13

6.1.1监测因子及点位的确定	13

6.1.2监测方法、来源及使用仪器	13

6.2验收监测质量控制和质量保证	13

6.3验收监测的实施	14

6.3.1验收监测期间的工况	14

6.3.2验收监测布点及监测结果	14

6.3.3监测结果分析	14

7环境管理检查	16

7.1项目三同时执行情况	16

7.2环境保护设施建设及运行情况	16

7.3辐射安全管理及防护措施落实情况	16

7.4个人剂量档案管理检查	19

8验收结论	20

8.1结论	20

附件及附图	21

# 1前言

| 项目名称 | 新增DSA应用项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 成都市龙泉驿区第一人民医院 |
| 建设地点 | 四川省成都市龙泉驿区驿河3组201号 |
| 联系人 | 滕红 | 联系电话 | 18096307998 |
| 环评单位 | 四川省中栎环保科技有限公司 |
| 建设性质 | 新建 |
| 环评审 批机关 | 四川省环境保护厅、成都市环境保护局 | 批复 文号 | 川环审批[2017]226号、成环核[2017]复字50号 |
| 总投资（万元） | 878.5 | 总环保投资投资（万元） | 37.5 | 环保投资占 总投资比例 | 4.27% |
| 环评批复内容 | 门诊楼4楼C区介入手术室（一）新增使用1台DSA，属于Ⅱ类射线装置 | 验收内容 | 在门诊楼4楼C区介入手术室（一）新增使用1台DSA，属于Ⅱ类射线装置 |

## 1.1项目和验收监测的由来

成都市龙泉驿区第一人民医院（统一社会信用代码：125101124508963188）始建于1945年，原地址位于成都市龙泉驿区鸥鹏大道417号，建筑面积约3万平方米，开放床位630张。医院于2016底陆续整体搬迁至新医院，新医院地址为成都市龙泉驿区驿河3组201号，新医院占地面积161亩，总建筑面积11.5万平方米，总投资10.68亿元，是一所集医疗、教学、科研、危急重症救治、康复和预防为一体的现代化二级甲等综合型医院。医院设有全层流手术室22间，临床一级科室15个，临床二级科室22个，医技医辅类科室10个。拥有院士工作站1个、省级重点专科建设项目2个、市级重点专科建设项目1个。在岗职工1050人，其中省、市、区学科带头人及培养对象24人，省市学术专委会委员24人，年诊疗服务近60万人次。医院领导为促进医院事业的全面、协调、可持续发展，在区委区政府牵头下，于2016年12月2日，医院成为四川大学华西医院领办医院。2017年2月24日，成都市龙泉驿区第一人民医院正式冠名四川大学华西医院龙泉医院，开启与华西深度合作的医联体模式。医院领导将医院定位为区域性医疗服务中心，提供以常见性疾病和多发性疾病为主的综合性医疗服务，同时为开展医学教学，新技术、科研项目提供平台。

成都市龙泉驿区第一人民医院已经取得辐射安全许可证，许可证编号为：川环辐证[25027]，许可的种类和范围为：使用III类射线装置，具体情况见本报告原有污染情况说明。

医院已于2017年7月委托四川省中栎环保科技有限公司完成了《成都市龙泉驿区第一人民医院医用射线装置应用项目环境影响报告表》的编制，取得了四川省环境保护厅的批复（川环审批[2017]226号），按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国务院449号令《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》的相关要求，建设项目必须进行竣工环境保护验收监测。该医院按照要求委托四川省永坤环境监测有限公司负责该项目竣工验收监测工作。我公司接受委托后，经过收集资料，现场监测，于2017年8月编制完成该项目的竣工验收监测报告。

## 1.2验收监测的主要内容,射线或核素,监测因子,布点简述等

本次验收监测的主要内容是医院在门诊楼4楼C区介入手术室（一）引进1台数字减影血管造影机（digital subtraction angiography，DSA），属于Ⅱ类射线装置。监测因子是X射线装置工作场所周围X-γ辐射剂量率。监测点位包括放射场所辐射工作人员操作位、观察窗、防护门、放射场所四周等位置。监测布点能够反映X射线装置周围的辐射水平及人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。

# 2验收监测的依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015；

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003；

（3）中华人民共和国环境保护部部令第18号《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》；

（4）国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》；

（5）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（6）四川省中栎环保科技有限公司《成都市龙泉驿区第一人民医院新增DSA应用项目环境影响报告表》；

（7）成都市环境保护局《关于成都市龙泉驿区第一人民医院新增DSA使用项目环境影响评价适用标准的通知》（成环核[2017]复字50号）；

（8）四川省环境保护厅《关于成都市龙泉驿区第一人民医院医用射线装置应用项目环境影响报告表的批复》（川环审批[2017]226号）。

# 3项目工程概况

## 3.1项目基本情况

### 3.1.1项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：新增DSA应用项目

建设地点：四川省成都市龙泉驿区驿河3组201号

建设单位：成都市龙泉驿区第一人民医院

建设性质：新建

### 3.1.2项目工程内容、规模

项目主要内容为：在门诊楼4楼C区介入手术室（一）引进1台数字减影血管造影机（digital subtraction angiography，DSA），属于Ⅱ类射线装置，用于介入治疗，旁边有控制室、设备间、缓冲间等。

对比项目环评及批复，本项目实际建设内容和规模与环评及批复中一致。

项目组成和可能产生的主要环境问题详见：表3-1；

项目主要原辅材料及能耗情况见：表3-2；

项目使用射线装置情况表见：表3-3。

表3-1项目组成及主要环境问题表

| 名称 | 建设内容及规模 | 主要环境问题 | 与环评及批复是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 在门诊楼4楼C区介入手术室（一）引进Ⅱ类射线装置1台（数字减影血管造影机（简称“DSA”）），介入手术室（一）机房面积为66.7m2，四周墙体采用370mm砖混+3mm铅板+10mm木工板+12mm石膏板，屋顶采用150mm钢混结构+3mm铅板+15mm石膏板+4mm铝塑板，地面采用150mm钢筋混凝土+3mm铅当量硫酸钡砂浆，铅窗采用4mm铅当量厚的铅玻璃，铅门厚度为4mm铅当量，年出束时间约5000min。 | X射线、臭氧 | 一致 |
| 辅助工程 | 控制室、设备间、缓冲间、更衣室、卫生间、洗手池、污物间等 | / | / |
| 公用工程 | 过厅、过道及配电、供电通讯系统等 | / | / |
| 办公生活设施 | 医生办公室 | / | / |

表3-2主要原辅材料及能耗情况表

| 工作场所名称 | 名称 | 年耗量 （单位） | 来源 | 主要化学成分 | 与环评批复是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主（辅）料 | / | / | / | / | / |
| 能源 | 煤（T） | / | / | / | / |
|  | 电（kW） | 20000度 | 市供电公司 | / | 一致 |
|  | 气（NM3） | — | / | / | / |
| 水量 | 地表水 | 3000m3 | 市自来水公司 | / | 一致 |
|  | 地下水 | / | / | / | / |

表3-3本项目使用的射线装置情况表

| 射线装置名称 | 型号 | 额定工况 | 管理类别 | 生产厂家 | 工作地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSA | Allura Xper FD20 | 100kV 1250mA | Ⅱ | 飞利浦 | 门诊楼4楼C区介入手术室（一） |

## 3.2项目地理位置

成都市龙泉驿区第一人民医院地址位于四川省成都市龙泉驿区驿河3组201号，项目位于成都市龙泉驿区第一人民医院门诊大楼四楼，地理位置见附图1。

## 3.3项目平面布置

本项目在医院门诊楼四楼C区介入手术室（一）安装使用1台DSA，本项目所在介入手术室（一），东侧为走廊；西侧为缓冲间；南侧为操作室、设备间；西南侧为污物间；北侧为介入手术室（二）。门诊楼为多层结构，楼上为输血室、手术室，楼下为内镜中心。介入手术室周围50m范围内无居民居住区。目前介入手术室（二）是预留空房间，未投入使用，且平常无人员出入。

本项目辐射工作场所设有专用缓冲区域，就诊通道，医生用房独立成区，病人、医生尽量互不交叉。医院总图布置时已充分考虑了本项目特点和周围环境对本项目可能存在的影响，使辐射工作场所相对集中，便于医院对医用射线装置的集中统一管理。因此，本评价认为本项目总平面布置是合理的。

本项目实际平面布置与环评一致，项目平面布置图详见附图4。

## 3.4项目外环境关系及环境保护目标

在医院范围外，医院北侧耕地，医院南侧为玉扬路，医院西侧为耕地，东侧为董郎路。在医院范围内，北侧为停车场，西北侧为行政楼，南侧依次为后勤楼、锅炉房、制氧机房、污水处理站，西侧为耕地，东侧为医院主入口大门，医院外环境关系及医院平面示意图见附图2。成都市龙泉驿区第一人民医院门诊楼以中空大厅分为A、B、C三区，介入手术室（一）正下方为内镜中心胃镜清洗间，正上方为手术室；本项目在医院门诊大楼4楼C区介入室，在4楼介入手术室周围50米范围内紧邻血液净化室、重症医学科、病理科，对面有中医科、康复科，门诊楼4楼平面布置图见附图3。

项目选址城市基础配套设施完善，给排水等市政管网完善，电力、电缆等埋设齐全，为本项目建设提供了良好条件。医院将本项目使用的DSA布置在4楼C区介入手术室（一），紧邻介入手术室（二），不仅便于对射线装置和辐射工作场所集中统一管理，而且对射线的屏蔽和防护都能起到积极的作用。

由于本项目建成后的外环境关系与环评文件中描述的外环境关系相同，经项目环评分析确认，项目选址从辐射安全角度考虑是合理可行的，因此在验收监测中确定的环境保护目标及保护级别与环评文件中一致，环境保护目标、位置、人数和保护级别等详见表3-4。

表3-4 本项目环境保护目标一览表

| 项目位置 | 保护目标 | 距离辐射源 最近距离(m) | 人数/天 | 照射类型 | 剂量约束值（mSv/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介入手术室（一） | 控制室、设备间（南侧） | ≥3 | 1~3 | 职业照射 | 5.0 |
|  | 介入手术室（二）（北侧） | ≥3 | 1~10 | 公众照射 | 0.1 |
|  | 走廊（东侧） | ≥4 | 1~10 | 公众照射 | 0.1 |
|  | 缓冲间（西侧） | ≥5 | 5~10 | 公众照射 | 0.1 |
|  | 楼上手术室 | ≥3 | 1~10 | 公众照射 | 0.1 |
|  | 楼下胃镜清洗间 | ≥3 | 1~5 | 公众照射 | 0.1 |

## 3.5项目工艺流程及产污环节

（1）DSA拍片检查

DSA检查采用隔室操作方式，通过控制DSA的X线系统曝光，采集造影部位图像。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员调整X线球管、人体、影像增强器三者之间的距离，然后进入操作间，关好防护门。医师、操作人员通过操作间的电子计算机系统控制DSA的X系统曝光，采集造影部位图像。医师根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。

图3-5  DSA拍片检查流程及产污环节示意图

（2）DSA透视介入治疗

DSA介入治疗采用近台同室操作方式。通过控制DSA的X线系统曝光，对患者的部位进行间歇式透视。具体方式是受检者位于手术床上，介入手术医师位于手术床一旁，距DSA的X线管0.3~1.0m处，在非主射束方向，配备个人防护用品（如铅衣、铅围脖、铅眼镜、铅手套等。）同时手术床旁设有屏蔽挂帘和移动式防护帘。介入治疗中，医师根据操作需求，踩动手术床下的脚踏开关启动DSA的X线系统进行透视（DSA的X线系统连续发射X射线），通过悬挂显示屏上显示的连续画面，完成介入操作。医生、护士佩戴防护用品。每台手术DSA系统的X线系统进行透视的次数及每次透视时间因患者的部位、手术的复杂程度而不同。介入手术完后关机，病人离开介入室。

图3-6  DSA透视介入治疗流程及产污环节示意图

表3-5项目主要污染物产生及处理情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 运行效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 辐射 工作人员 | 生活污水 | 纳入医院生活污水处理系统 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 辐射 工作人员 | 生活垃圾 | 市政环卫部门统一收集、清运、处理 | 清洁处置 |
| 噪声 | / | / | / | / |
| 电离 辐射 | DSA | X射线 | 1.建筑物屏蔽 机房四面墙体实心砖墙，楼顶为钢混结构，四周和楼顶分别装有铅板，底部为钢筋混凝土结构，加涂硫酸钡处理。 2.辐射安全装置 机房防护门外设置有工作状态指示灯，设置有紧急止动装置，3.电离辐射警告标志 4.工作场所和个人剂量监测 5.分区管理等 | 通过现场监测医院采取的病房墙体屏蔽，分区管理等措施，所致职业照射和公众照射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中所规定的限值要求。 |
| 主要生态影响： 本项目是在医院已建的建筑物内运行，对生态环境不产生影响，因此，不涉及生态保护措施等问题。 |

## 3.6项目工作人员配置及工作制度

工作人员配置：本项目涉及辐射工作人员19人，其中医师10人，护士10人，技师3名。

工作制度：成都市龙泉驿区第一人民医院实行24h工作制度，周工作日为7天，临床科室24小时轮流值班。

# 4项目环评结论与批复要求

## 4.1项目环评结论

在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施后，本评价认为从环境保护和辐射防护角度看项目建设是可行的。

## 4.2项目环评批复要求

四川省环境保护厅于2016年8月21日对本项目进行了批复“川环审批〔2017〕226号”，批复要求具体内容如下：

- 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。全院辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1 mSv/年。

- 加强辐射工作场所的管理，定期检查各辐射工作场所的各项安全和辐射防护措施，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。

- 按照制定的监测计划，每年委托有资质单位开展辐射环境监测，同时定期开展自我监测，并记录备查。

- 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，特别应加强对从事介入治疗的医护人员的辐射防护和剂量管理，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常(＞5mSv/年)应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告我厅。

- 严格落实《四川省环境保护厅关于印发〈四川省核枝术利用辐射安全监督检查大纲(2016)〉的通知》(川环函〔2016〕1400号)中的各项规定。

- 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环保部令第18号)和《四川省环境保护厅办公室关于印发〈放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式(试行)〉的通知》(川环办发〔2016〕152号)的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。

- 你单位对射线装置实施报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。

## 4.3项目实际建成情况和环评内容的差异

通过现场检查，本次验收监测部分实际建设内容、建设地点、建设规模、使用的射线装置数量和型号、工作方式、工作时间、使用的地点以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复（川环审批〔2017〕226号）中一致。

# 5验收监测评价标准

本次验收监测评价标准采用项目环评中所执行的污染物排放标准，根据成都市环境保护局《关于成都市龙泉驿区第一人民医院医用射线装置应用项目环境影响评价执行标准的批复》成环核〔2017〕复字50号的要求，本次验收监测执行的电离辐射标准为：执行《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的辐射工作人员个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1 mSv/年。

# 6验收监测结果

## 6.1监测因子及分析方法

### 6.1.1监测因子及点位的确定

通过对本项目运行过程中污染源项调查，本项目在正常运行时，污染因子为射线装置工作是产生的X射线，由此确定本项目监测因子为X-γ辐射剂量率。根据现场实际情况，X-γ辐射剂量率监测点位主要包括操作位、观察窗、防护门、设备间、辐射工作场所上下四周。以上监测布点能够科学的反映该射线装置工作场所周围的辐射水平及人员受照射情况，点位布设符合技术规范要求。监测布点示意图见附件5(永环监字（2017）第0311号)。

### 6.1.2监测方法、来源及使用仪器

监测项目的监测方法、方法来源见表6-1。

表6-1监测方法及方法来源

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| X-γ辐射剂量率 | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 | GB/T14583-93 |
|  | 《辐射环境监测技术规范》 | HJ/T61-2001 |

## 6.2验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，均有有效的国家计量部门检定的合格证书，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次验收监测所使用的仪器情况见表6-2。

表6-2监测所使用的仪器情况

| 项目 | 监测方法 | 使用仪器 | 仪器参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-γ辐射剂量率 | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》GB/T14583-93 《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001 | FD-3013B型X-γ辐射剂量当量率仪 编号：YKJC/YQ-02 | ①测量范围： 0.01μSv/h-200μSv/h ②不确定度：15% 检定有效至：2018.08.15 |

## 6.3验收监测的实施

### 6.3.1验收监测期间的工况

2017年8月24日，四川省永坤环境监测有限公司派出的监测技术人员在建设单位相关负责人的陪同下，对医院使用射线装置场所周围的辐射环境状况进行了现状监测。监测工况如下表：

表6-3监测工况一览表

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 场所 | 监测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | Allura Xper FD20 | Ⅱ | 门诊部四楼介入手术室 | 85kV；250mA |

本次监测工况为医院使用的最大条件，符合验收监测工况要求。

### 6.3.2验收监测结果

表6-4 介入手术室（一）周围环境X-γ辐射剂量率监测    结果单位：μSv/h

| 点位 | 监测位置 | X-γ辐射剂量率（单位：μSv/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未曝光时 | 开机曝光时 |  |
|  |  | 测量值 | 标准差 | 测量值 | 标准差 |  |
| 1 | 铅窗 | 0.116 | 0.008 | 0.144 | 0.009 | 无 |
| 2 | 操作台 | 0.123 | 0.011 | 0.127 | 0.008 |  |
| 3 | 控制室进出门 | 0.131 | 0.008 | 0.140 | 0.010 |  |
| 4 | 东南过道侧进出门 | 0.102 | 0.012 | 0.155 | 0.009 |  |
| 5 | 准备区进出门 | 0.113 | 0.008 | 0.131 | 0.008 |  |
| 6 | 设备间 | 0.126 | 0.010 | 0.146 | 0.010 |  |
| 7 | 介入手术室（二） | 0.121 | 0.009 | 0.153 | 0.008 |  |
| 8 | 5F手术室 | 0.141 | 0.011 | 0.154 | 0.012 |  |
| 9 | 3F胃镜清洗间 | 0.152 | 0.008 | 0.154 | 0.009 |  |

注：以上监测数据均未扣除监测仪器宇宙射线响应值。

### 6.3.3监测结果分析

本次监测中，成都市龙泉驿区第一人民医院现场的DSA作业时，工作人员区域的X-γ辐射剂量率范围为0.127~0.155μSv/h，其他公众区域的X-γ辐射剂量率范围为0.146~0.154μSv/h。射线装置未作业时，工作人员区域的X-γ辐射剂量率范围为0.102~0.131μSv/h，其他公众区域的X-γ辐射剂量率范围为0.121~0.152μSv/h。

按照工作人员每年500小时的工作时间（居留因子取1），公众全年500小时（居留因子取1/4）计算，则射线装置运行时，所致职业人员年有效剂量最大值为0.078mSv，公众（其他人员）年有效剂量最大值为0.019mSv，均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的职业人员20mSv/a和公众1mSv/a剂量限值，且均低于环评和批复要求的职业人员5mSv/a，公众0.1mSv/a的管理约束值。

7环境管理检查

## 7.1项目三同时执行情况

本项目属新建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告提出的各项污染防治措施。

## 7.2环境保护设施建设及运行情况

根据项目环评及批复文件的要求，需投入的环保设施落实情况见表7-1。

表7-1环保设施落实情况一览表

| 项目 | 设施 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介入手术室（一） | 辐射屏蔽措施 | 四周墙体选用370mm砖混+3mm铅板+10mm木工板+12mm石膏板，屋顶采用150mm钢混结构+3mm铅板+15mm石膏板+4mm铝塑板，地面采用150mm钢筋混凝土+3mm铅当量硫酸钡砂浆。 | 计入主体工程投资 | 已有 |
|  |  | 铅防护门3个（4mm铅当量） | 10.0 | 已有 |
|  |  | 铅玻璃观察窗1套（4mm铅当量） | 2.0 | 已有 |
|  | 安全装置 | 工作状态指示灯2个 | 1.0 | 已有 |
|  |  | 电离辐射警告标志2套 |  | 已有 |
|  |  | 床下铅帘1副（0.5mm铅当量） | 8.0 | 已有 |
|  |  | 悬吊铅帘1副（0.5mm铅当量） |  | 已有 |
|  |  | 铅屏风1个 |  | 已有 |
|  |  | 门灯联锁装置2套 | 4.5 | 已有 |
|  |  | 室内安装紧急止动装置1套 |  | 已有 |
|  |  | 对讲装置1套 |  | 已有 |
|  | 监测仪器和个人防护用品 | 个人剂量计16个 | 10.0 | 已有 |
|  |  | 个人报警报警仪4台 |  | 已有 |
|  |  | 便携式 X-γ剂量监测仪 1 台 |  | 已有 |
|  |  | 铅衣5套，铅围裙5套，铅眼镜5个(0.5mm铅当量) |  | 已有 |
| 其他 | 辐射工作人员培训费 | 2.0 | 已有 |
| 合计 | 37.5 | 已有 |

## 7.3辐射安全管理及防护措施落实情况

本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表7-2，项目环评批复要求与实际执行情况见表7-3。

表7-2  辐射安全管理及防护评价要求与实际完成对照一览表

| 项目 | 环评要求 | 现场检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 安全和辐射防护管理机构 | 有相应的辐射安全管理机构负责辐射安全 | 医院成立了放射防护安全管理委员会，明确了成员组成及责任分工。 |
| 个人配置及个人剂量管理 | 有专门的辐射工作人员，并全部经培训考核后持证上岗 | 医院现有54名辐射工作人员，目前有65人参加了四川省环境保护厅组织的辐射安全与防护培训班的学习。医院承诺新进辐射工作人员接到环境保护厅通知后立即安排其余人员参加培训。 |
|  | 工作人员配备个人剂量计，建立个人剂量档案和个人健康档案 | 医院所有辐射工作人员均已佩戴了个人剂量片，同时为其建立个人剂量档案和个人健康档案。 |
| 安全和防护管理规章制度 | 各种规章管理制度 | 医院制定了辐射安全管理规定；仪器操作规程；个人剂量管理制度；辐射人员培训再培训、体检及保健制度；监测仪表使用与校验管理制度等 |
| 分区管理 | 辐射工作场所应实行分区管理制度 | 辐射工作场所按照控制区、监督区管理，各射线装置机房大门均设置了电离辐射警示标志 |
| 辐射事故应急措施 | 制定辐射事故应急预案 | 医院制定了《辐射事故应急预案》 |

表7-3  环评批复要求与执行情况对照一览表

| 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- |
| 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。全院辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1 mSv/年。 | 医院严格按照国家和省有关标准和规定，全院辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年，公众个人剂量约束值为0.1 mSv/年的要求执行，目前医院提供连续四个季度个人剂量报告显示，未超过个人剂量约束值。 |
| 加强辐射工作场所的管理，定期检查各辐射工作场所的各项安全和辐射防护措施，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。 | 医院编制了《介入手术室放射诊疗安全防护管理制度》，制度规定防护领导小组每月对放射防护进行检查一次，定期进行检查，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。 |
| 按照制定的监测计划，每年委托有资质单位开展辐射环境监测，同时定期开展自我监测，并记录备查。 | 医院购买了监测设备，已经制定了监测计划，包括自我监测和委托第三方环境监测机构进行的监测，并将相关监测报告、数据存档。 |
| 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，特别应加强对从事介入治疗的医护人员的辐射防护和剂量管理，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常(＞5mSv/年)应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告我厅。 | 医院已经委托了四川泰安生科技咨询有限公司进行个人剂量的检测，配备了个人剂量报警仪来加强对介入治疗的医护人员的辐射防护和个人剂量的管理，承诺个人剂量超过1.25mSv/季发进行核实，发现个人剂量监测结果异常(＞5mSv/年立即组织调查并采取措施，并把有关情况及时报告至四川省环境保护厅。 |
| 严格落实《四川省环境保护厅关于印发〈四川省核枝术利用辐射安全监督检查大纲(2016)〉的通知》(川环函〔2016〕1400号)中的各项规定。 | 医院承诺严格落实《四川省环境保护厅关于印发〈四川省核枝术利用辐射安全监督检查大纲(2016)〉的通知》(川环函〔2016〕1400号)中的各项规定。 |
| 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环保部令第18号)和《四川省环境保护厅办公室关于印发〈放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式(试行)〉的通知》(川环办发〔2016〕152号)的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。 | 医院承诺严格按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》(环保部令第18号)和《四川省环境保护厅办公室关于印发〈放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式(试行)〉的通知》(川环办发〔2016〕152号)的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报四川省环境保护厅。 |
| 你单位对射线装置实施报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。 | 医院承诺对射线装置实施报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化处理。 |

## 7.4个人剂量档案管理检查

医院已为辐射工作人员建立了个人剂量档案，根据医院提供的医院涉及放射工作人员2016-2017年连续4个监测周期内个人累积剂量统计情况，辐射工作人员人员的年累计计量值均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的职业人员20mSv/a和公众1mSv/a剂量限值，且均低于职业人员5mSv/a，公众0.1mSv/a的剂量管理约束值。

# 8验收结论

## 8.1结论

成都市龙泉驿区第一人民医院新增DSA应用项目验收内容为：在门诊楼4楼C区介入手术室（一）引进1台数字减影血管造影机（digital subtraction angiography，DSA），属于Ⅱ类射线装置。。

通过现场检查，本项目实际建设内容、建设地点、建设规模、使用的射线装置的数量和型号、工作方式、年曝光时间、使用的地点以及生产工艺流程、污染物产生的种类、采取的污染治理措施均与环评及批复中一致。

根据现场监测结果，项目射线装置机房所采取的辐射屏蔽措施均切实有效，目前使用的射线装置在正常运行时对周围环境的影响符合环评批复文件要求，对职业人员和公众的辐射照射符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）与管理限值的要求，本次验收监测数据合格。

本项目的建设符合《新增DSA应用项目环境影响报告表》及批复的要求，完成了辐射防护及环保设施的建设，并制定了相应的辐射安全管理制度及事故应急预案，可向审批该项目的环境保护主管部门申请竣工验收。

——————————————（正文结束）—————————————

# 附件及附图

附图：

附图1  本项目地理位置图；

附图2  医院外环境关系及平面布置图；

附图3 门诊楼4楼平面布置图；

附图4 本项目平面布置图；

附件：

附件1：四川省环境保护厅《关于成都市龙泉驿区第一人民医院新增DSA应用项目环境影响报告表的批复》川环审批〔2017〕226号2017年8月21日

附件2：成都市环境保护局《关于成都市龙泉驿区第一人民医院新增DSA应用项目环境影响评价执行标准的批复》成环核[2017]复字50号

附件3：成都市龙泉驿区第一人民医院建设项目竣工验收委托书

附件4；辐射安全许可证

附件5：四川省永坤环境监测有限公司监测报告

附件6：个人剂量检测结果报告

附件7：参加四川省环境保护厅辐射安全与防护培训的合格证书清单

附件8：成都市龙泉驿区第一人民医院放射科科规章制度（包括《辐射安全与环境保护管理机构》、《DSA操作规程》、《辐射工作人员培训/再培训制度》、《辐射工作人员个人剂量管理制度》、《监测仪器使用与校验管理制度》等）

附件9：成都市龙泉驿区第一人民医院《辐射事件应急预案》

# Text boxes

操作人员进入操作间、关闭防护门

X射线、臭氧

根据病变情况确定治疗方案

隔室操作

DSA曝光拍片

采集造影部位图像

病人候诊

准备

向病人告知可能受到的辐射危害

为病人注入造影剂

病人进入手术室、摆位

加压输送

造影剂

X射线、臭氧

治疗完毕、关机

DSA曝光、图像采集

医生采用脉冲透视进行介入手术

病人候诊

准备

向病人告知可能受到的辐射危害

医生、护士进入治疗室，脉冲透视操作下插入导管

病人进入手术室、摆位