建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告

（送审件）

川同环监字（2016）第026号

项目名称：    新增使用Ⅱ类射线装置应用项目

委托单位：       攀枝花市中心医院

四川同佳检测有限责任公司

二O一七年七月

项目名称：    新增使用Ⅱ类射线装置应用项目

委托单位：    攀枝花市中心医院

承担单位：    四川同佳检测有限责任公司

签    发：

室 主 任：

报告编写：

完成单位：四川同佳检测有限责任公司

电    话：0838-2305498

传    真：0838-2228030

邮    编：618000

地    址：德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A座1512号

目 录

1. 前言	1

1.1. 项目和验收监测的由来	1

1.2. 环境保护竣工验收内容	2

2. 验收监测的依据	3

2.1. 有关法律、法规	3

2.2. 技术导则	3

2.3. 环评及批复文件	3

3. 项目工程概况	4

3.1. 项目基本情况	4

3.2. 项目平面布置	5

3.3. 项目外环境关系及环境保护目标	6

3.4. 工艺流程及产污工序	7

3.5. 项目劳动定员、工作制度及受照时间	8

4. 项目环评结论与批复要求	9

4.1. 项目环评结论	9

4.2. 项目环评批复要求	10

4.3. 项目实际建成情况和环评内容的差异	11

5. 验收监测评价标准	12

6. 验收监测结果	13

6.1. 监测因子及分析方法	13

6.2. 验收监测质量控制和质量保证	13

6.3. 验收监测的实施	14

7. 环境管理检查	16

7.1. 项目三同时执行情况	16

7.2. 环境保护设施建设及运行情况	16

7.3. 辐射安全管理及防护措施落实情况	17

7.4. 个人剂量档案管理检查	19

8. 验收监测结论	20

- 前言

| 项目名称 | 新增使用Ⅱ类射线装置应用项目目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 攀枝花市中心医院 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐文豪 |  | 联系人 |  | 罗锋 |  |
| 通讯地址 | 攀枝花市东区攀枝花大道中段益康街34号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18180113811 |  | 邮编 |  | 615000 |  |
| 建设地点 | 攀枝花市中心医院1#住院楼 |  | 建设性质 |  | 新建 |  |
| 环评审批部门 | 四川省环境保护厅 |  | 批准文号 |  | 川环审批〔2015〕234号 |  |
| 总投资（万元） | 1090 | 环保投资（万元） | 35.2 |  | 环保投资所占比例（%） | 3.2％ |
| 应用类型 | 密封放射源 |  |  | 射线装置 |  |  |
| 环评 | / |  |  | Artis zeego III全数字通用型平板血管造影系统（DSA）1台，属于Ⅱ类射线装置 |  |  |
| 验收 | / |  |  | Artis zeego III全数字通用型平板血管造影系统（DSA）1台，属于Ⅱ类射线装置 |  |  |

## 项目和验收监测的由来

攀枝花市中心医院，原名渡口医院，始建于1965年。市中心医院融医疗、预防、保健、教学、科研、社区卫生服务为一体，2003年被评为三级甲等综合医院，医疗服务辐射凉山州的会理、会东、德昌、西昌、云南的永仁、华坪、永胜、宁蒗等地，是攀西地区、滇西北地区有较大影响的综合性医院。

目前，攀枝花市中心医院已取得四川省环保厅核发的《辐射安全许可证》（川环辐证〔00218〕），允许种类和范围为：使用V类放射源；Ⅱ、Ⅲ类射线装置，丙级非密封放射性物质工作场所。

攀枝花市中心医院为更好的满足患者多层次、多方位、高质量和文明便利的就诊需求，该院在1#住院楼负1楼肿瘤科微创中心，新增使用1台Artis zeego III型全数字通用型平板血管造影系统（DSA），属于Ⅱ类射线装置。本项目为“新增使用Ⅱ类射线装置”。

为加强各医用射线装置的辐射环境管理，防止放射性污染和意外事故的发生，确保射线装置的使用不对周围环境和工作人员及公众产生不良影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》和《放射性同位素与射线装置防护条例》等相关法律法规要求，建设方须对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第33号令）的第13条规定，本项目应编制环境影响报告表，同时申请对辐射安全许可证副本上进行增项。攀枝花市中心医院委托四川省核工业辐射测试防护院对该项目开展环境影响评价工作。四川省核工业辐射测试防护院接受委托后，通过现场勘察、收集资料等工作，结合本项目的特点，按照国家有关技术规范要求，编制完成攀枝花市中心医院《新增使用Ⅱ类射线装置应用项目环境影响报告表》，并于2015年5月18日取得四川省环境保护厅的批复（川环审批〔2015〕234号），同意该项目建设。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院449号令）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号令）和相关要求，建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，在项目竣工时，必须按规定程序向四川省环境保护局申请环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产，同时按照相关规定申请增加《辐射安全许可证》许可项目内容。

攀枝花市中心医院随后委托四川同佳检测有限责任公司承担该项目竣工验收监测工作。四川同佳检测有限责任公司接受委托后，经过资料收集，于2016年10月14日进行现场监测，并按环评和批复相关环保要求进行现场复核安全措施调查及有关环保设施效能检查等工作，结合本项目特点，我公司根据实际监测和检查情况以及国家有关技术规范要求，于2017年6月编制完成该项目的竣工环境保护验收监测报告。

## 环境保护竣工验收内容

本次验收监测的主要内容是在攀枝花市中心医院1#住院楼负1楼肿瘤科微创中心新增使用1台Artis zeego III型全数字通用型平板血管造影系统（DSA），属于Ⅱ类射线装置。

# 验收监测的依据

## 有关法律、法规

- 《中华人民共和国环境保护法》2015；

- 《中华人民共和国放射性污染防治法》2003；

- 《四川省辐射污染防治条例》（四川省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）；

- 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号)；

- 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环境保护部令第31号）；

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）。

## 技术导则

- 中华人民共和国国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002；

- 中华人民共和国环境保护行业标准《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001；

- 中华人民共和国国家标准《环境地表γ辐射剂量率测量规范》GB/T14583-93；

- 《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》国家环境保护总局；

- 《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》川环函〔2016〕1400号。

## 环评及批复文件

- 四川省核工业辐射测试防护院《建设项目环境影响报告表》；

- 攀枝花市环保局《关于攀枝花市中心医院使用II类射线装置应用项目执行环保标准的函》（攀环函[2014] 236号）；

- 四川省环境保护厅《关于攀枝花市中心医院新增使用Ⅱ类射线装置应用项目环境影响报告表的批复》（川环审批〔2015〕234号）。

# 项目工程概况

## 项目基本情况

    - 项目名称、地点、建设单位及性质

- 项目名称：新增使用Ⅱ类射线装置应用项目

- 建设单位：攀枝花市中心医院

- 建设性质：新建

建设地点：攀枝花市中心医院1#住院楼

    - 项目工程内容、规模

本次验收内容为1台Artis zeego III型全数字通用型平板血管造影系统（DSA），额定功率125kV/1000mA，属于Ⅱ类射线装置，年曝光时间约25h。

项目实际建设内容与规模和环评及批复一致。

项目组成及主要环境问题详见表3-1

主要原辅材料和能源消耗情况见表3-2

DSA设备情况见表3-3

表3-1  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容 | 主要环境问题 | 与环评是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | DSA机房位于攀枝花市中心医院1#住院楼负1楼肿瘤科微创中心，机房建筑面积为64.3m2，墙体厚度为37cm厚实心砖+2cm硫酸钡水泥，楼层净高为2.9m，屋顶厚度为12cm厚混凝土+2cm硫酸钡水泥，机房防护铅门为3mmPb，观察窗为3mmPb；控制室建筑面积为56.9m2 | X射线 臭氧 | 一致 |
| 辅助工程 | DSA控制室1间（56.9m2） | / | 一致 |
| 公用工程 | 排水、配电、供电和通讯系统等 | / | 一致 |
| 办公及生活设施 | 医生办公室 | / | 一致 |

表3-2    主要原辅材料和能源消耗情况表

|  | 名称 | 年耗量 | 来源 | 主要化学成份 | 与环评是 否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源 | 电 | 3×104kW·h/a | 城市电网 | / | 一致 |
| 水量 | 生活用水 | 1000m3/a | 城市生活用水管网 | 水 | 一致 |

表3-3    本项目使用DSA设备基本情况表

| 型号 | 管理类别 | 台数 | 主要参数 | 投射类型 | 使用场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Artis zeego III | Ⅱ类射线装置 | 1 | 125kV/1000mA | 由上往下 | DSA机房 | 已购置 |

## 项目平面布置

攀枝花市中心医院位于攀枝花市东区攀枝花大道中段益康街34号，医院东北侧紧邻益康街，东南侧紧邻益达巷，西南侧紧邻迤沙拉大道，西北侧紧攀枝花大道，医院周围主要以商住区为主的城居环境，本项目建设不新增用地，且本项目所在地属于攀枝花规划的医疗用地，符合攀枝花市城市总体规划，该医院的外环境关系见附图2。

（1）本项目肿瘤科微创中心位于1#住院楼负一楼，1#住院楼东南侧为2#住院楼，南侧为医院内道路，西南侧为医院6#附楼，西北侧为医院内停车场，北侧为医院内道路，本项目在医院1#住院楼负1楼进行建设，不涉及重新选址。

（2）本项目肿瘤科微创中心位于1#住院楼负一楼，DSA机房北侧为控制室，东侧为超声治疗室和手术准备室，南侧为设备间，西侧为CT室，由于DSA机房位于负一楼，且机房固定，避开了人群较为集中的门诊区域，所处位置相对独立，避免了辐射对其他公众的影响。在对病人进行诊疗时，医生通道和病人通道都是独立设置的，避免了不同人员交叉影响（见图3-1）。同时，DSA机房采取了有效的屏蔽措施，产生的X射线经屏蔽后对周围环境辐射影响是可接受的。

综上所述，从辐射安全的角度考虑，项目射线装置机房在医院内的选址和平面布置均较为合理。

图3-1  肿瘤科微创中心人员流通图

## 项目外环境关系及环境保护目标

本项目位于攀枝花市中心医院院内，医院东北侧紧邻益康街，东南侧紧邻益达巷，西南侧紧邻迤沙拉大道，西北侧紧攀枝花大道，医院周围主要以商住区为主的城居环境。

本次验收的DSA机房位于攀枝花市中心医院肿瘤科微创中心位于1#住院楼负一楼，平面布置图见附图3。肿瘤科微创中心位于1#住院楼负一楼；1#住院楼东南侧为2#住院楼；南侧为医院内道路；西南侧为医院6#附楼；西北侧为医院内停车场；北侧为医院内道路。

根据攀枝花市中心医院外环境关系、DSA机房的平面布局，确定本项目主要环境保护目标以DSA机房中心点为中心，取20m半径范围为评价范围。

保护目标详见表3-4。

表3-4 本项目主要环境保护目标

| 保护目标 | 保护对象 | 活动区域 | 人数 | 距辐射源最近距离（m） | 年剂量约束值(mSv) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业人员 | 手术医生、护士 | 介入室机房 | 6人 | 0.3 | 5 |
|  | 医技人员 | 北侧控制室 | 2人 | 5 | 5 |
| 公众 | 手术医师、护士 | 东侧超声治疗室 | 1～4 | 3 | 0.1 |
|  | 职业人员 | 东侧手术准备室 | 1～4 | 4 | 0.1 |
|  | 公众人员 | 南侧设备间 | 流动人群 | 5 | 0.1 |
|  | 公众人员 | 南侧通道 | 流动人群 | 6 | 0.1 |
|  | 病人及医师 | 心功能室、B超室（楼上） | 1～4 | 5 | 0.1 |

## 工艺流程及产污工序

本项目 DSA 工作流程和产污环节见图 3-2。

病人候诊

、

准备

向病人告知可能受到的辐射危害

病人进入机房

、

摆位

医生退出机房DSA开机拍片，

图像采集

病人服用或注射造影剂

曝光

、

拍片并进行数字减影分析

医生介入治疗

（

间歇透视

）

关机

病人进入机房、摆位

治疗完毕

，

关机

病人服用或注射造影剂

曝光

、

拍片并进行数字

减影分析

向病人告知可能受到的辐射危害

病人候诊、准备

医生退出机房DSA开机拍片，图像采集

图像采集

光室进行操作

操作医师位于曝

制室进行操作

操作医师位于控

X射线、O3

图3-2  DSA治疗流程及产污环节示意图

由图3-2可见，本项目DSA机工作时产生的污染物如下：

- X射线：DSA开机透视、曝光时产生X射线。

- 废气：DSA机曝光过程中有少量臭氧产生量。

- 噪声：本项目噪声主要来源于新风系统的风机。

- 固体废物：本项目涉及的固体废物主要为手术过程产生的医疗废物和医生办公时的生活垃圾。

表3-5   项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 污染物名称 及产生量 | 污染防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 少量臭氧 | 经风机排放至室外 | / |
| 水污染物 | 生活废水 | 排入医院污水处理站 | / |
| 固体废物 | 医疗废物 生活垃圾 | 医疗废物由医废暂存桶统一收集，由医废回收单位回收，生活垃圾由环卫统一回收 | / |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于通排风系统的风机，在管道接口和连接处设置有阻抗复合消声器，能有效降低风机的噪声，无需采用专门的降噪措施。 |  |  |
| X射线 | 本项目DSA机曝光时产生的X射线通过屏蔽防护和距离衰减后，其致职业照射和公众照射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中所规定的限值要求。 |  |  |
| 主要生态影响：本项目对生态无影响。 |  |  |  |

## 工作人员及工作制度

攀枝花市中心医院现有放射工作人员125名，目前已有71人参加四川省环境保护厅辐射安全与防护培训班学习和考核，本项目涉及工作人员5人，其中： DSA机房操作人员2人，手术医生3人。各科室辐射工作岗位工作人员独立设置，不存在人员交叉使用情况，所有辐射工作人员均实行白班单班制，年工作时间300天，每天工作8小时，年最大曝光时间25小时，工作人员均配有个人剂量计。

# 项目环评结论与批复要求

## 项目环评结论

- 4.1.1、产业政策符合性

- 本项目属于国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中第一类鼓励类（第六项核能中第六条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”）项目，符合国家现行产业政策。

- 4.1.2、本项目选址及平面布置合理性分析

- 该院区周围无自然保护区、保护文物、风景名胜区、水源保护区等环境敏感点和生态敏感点，周围没有项目建设的制约因素，本项目的开展通过采取相应有效治理和屏蔽措施后对周围环境影响较小，因此选址是合理的。

- DSA机房采取了有效的屏蔽措施，产生的X射线经屏蔽后对周围环境辐射影响是可接受的，从辐射安全的角度考虑，项目射线装置机房在医院内的选址和平面布置均较为合理。

- 4.1.3工程所在地区环境质量现状

根据四川省创晖德盛环境检测有限公司对攀枝花市中心医院本项目放射性工作场所（DSA所在楼层为新建楼层，周围无其他射线装置）周围的辐射环境进行监测结果，攀枝花中心医院DSA机房环境本底X-γ空气吸收剂量率范围为9.6×10-8Gy/h~10.3×10-8Gy/h，平均值为10.0×10-8Gy/h，属于四川省建筑物内天然放射性水平（四川省建筑物内天然放射性水平为50.7~129.4nGy/h）；医院户外本底空气吸收剂量率为11.0×10-8Gy/h，属于四川省户外天然放射性水平。

- 4.1.4环境影响评价结论

1、辐射环境影响分析

攀枝花市中心医院肿瘤科微创中心放射室DSA机年出束时间为25h，评价保守考虑，假设手术室内操作人员一年中为同一组医生、护士，年工作300天，则介入治疗时对该组医生、护士每人造成的X射线年辐射有效剂量最大为0.73mSv/a，低于本项目要求的按《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业照射年有效剂量限值的3/10，即6mSv/a的管理限值，因此DSA机辐射环境符合标准。

- 水环境影响分析

医务人员、陪护人员产生的生活废水直接排入医院污水处理站进行达标处理后排入攀枝花市市政污水管网，对周围环境影响较小。

3、大气的环境影响分析

本项目使用的DSA为II类射线装置，曝光时产生臭氧量少，在采取通风换气后机房内的臭氧浓度远低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中规定的0.20mg/m3的二级标准限值要求，不会对周围大气环境造成明显影响。

4、固体废物影响分析

项目采用先进的数字显影技术，诊断及治疗过程中不使用显影液、定影液和胶片，不会产生废显影液、废定影液、废胶片；工作人员产生的生活垃圾和办公垃圾不属于医疗废物，医院进行统一集中回收并交由环卫部门统一处理，不外排，对周围环境影响较小。

5、声环境影响分析

- 辐射工作场所使用的设备均为低噪设备，运行时基本无噪声产生或噪声很小，各辐射工作场所排风设备运行时产生噪声，但噪声值也很小，对区域噪声的贡献很小，因此对项目所在区域声学环境影响较小。

6、事故风险与防范

医院制订的安全规章制度内容较全面、措施可行，应认真贯彻实施，以减少和避免发生辐射事故与突发事件。同时，医院应按照环评提出的要求加强事故的防范措施和应急措施。

7、环保设施与保护目标

医院现有环保设施配置较全，总体效能良好，可使本次环评中确定的绝大多数保护目标，所受的辐射剂量，保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。

8、医院辐射安全管理的综合能力

医院成立了辐射防护领导小组，有领导分管、安全机构健全，辐射工作人员配备齐全，专业结构合理，有一定的安全文化素养，辐射工作场所的防护设施效能符合辐射防护要求，事故应急预案可行，辐射安全规章制度较全，基本适应现行辐射诊疗工作需要，医院已具备辐射安全管理的综合能力。

## 项目环评批复要求

四川省环境保护厅于2015年5月18日对本项目进行了批复川环审批〔2015〕234号，批复具体要求如下：

- （一）加强施工期及运行期的环境保护工作，严格按照报告表中提出的有关要求，落实环保投资，落实各项辐射环境安全防护及污染防治措施，项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射从业人员的个人剂量管理限值应严格控制为6mSv/年，公众个人剂量管理限值为0.3mSv/年。

- （二）DSA机房在建设过程中应确保各面墙体和屋顶等屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护措施和监测设备的配备应满足《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序》中的相关规定。

（三）应建立和完善全院核与辐射安全管理制度，将新增项目内容纳入全院辐射环境安全管理中，及时更新全院射线装置的台帐等各项档案资料。定期检查全院各辐射工作场所的各项安全联锁和辐射防护措施，确保实时有效，防止运行故障的发生。

（四）配备相应的监测设备，制定相关场所的监测计划，要定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。

（五）辐射从业人员应参加省环境保护厅举办的辐射安全和防护知识的培训，持证上岗。

（六）依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，特别应加强对开展介入治疗的医护人员辐射防护和剂量的管理，建立辐射工作人员的个人剂量档案。发现个人剂量监测结果异常的应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告我厅。

（七）你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。

## 项目实际建成情况和环评内容的差异

- 通过现场检查，本项目实际建设内容、建设地点、建设规模、使用的射线装置数量和型号、工作方式、工作时间、使用的地点以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施等均与环评及批复（川环审批〔2015〕234号）中一致。

# 验收监测评价标准

本次验收监测评价标准采用项目环评中所执行的污染物排放标准，根据攀枝花市环境保护局《关于攀枝花市中心医院使用II类射线装置应用项目执行环保标准的函》（攀环函[2014] 236号）；本次验收监测执行四川省环境保护厅2017年环评批复中的电离辐射防护要求，辐射从业人员的个人约束值应严格控制为5mSv/a，公众个人剂量约束值为0.1mSv/a。

# 验收监测结果

## 监测因子及分析方法

    - 监测因子及点位的确定

通过对本项目运行过程中污染源项调查，本项目在正常运行时，污染因子为射线装置工作时产生的 X射线，由此确定本项目监测因子为 X辐射剂量率。根据现场实际情况，X辐射剂量率监测点位主要包括控制室操作位、铅窗、医生进出门、病人进出门及机房四周人员临近的墙面，DSA机房正上方彩超室。以上监测布点能够科学反映各射线装置工作场所周围的辐射水平及人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。监测布点示意图见附件，监测报告同环辐监字（2016）第140号。

    - 监测方法、来源及使用仪器

监测项目的监测方法、方法来源见表6-1。

表6-1  监测方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| X-γ辐射 剂量率 | 《辐射环境监测技术规范》 | （HJ/T61-2001） |
|  | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 | GB/T14583-93 |

## 验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，仪器在检定有效期内，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格后持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次验收监测所使用的仪器情况见表和6-2。

表6-2  监测所使用的仪器情况

| - 监测项目 | - 监测设备 |  |  | - 使用环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称及编号 | - 技术指标 | - 校准情况 |  |
| X-γ辐射 剂量率 | - 名称：加压电离室巡测仪 - 型号：451P-DE-SI - 编号：TJHJ2012-1 | ①能量范围：20KeV～2MeV ②测量范围: (0.01-500)μSv/h ③校准因子： K=; X射线; γ射线. 0.98; N-60; 1.03. 1.04; N-80. 1.11; N-100. 1.18; N-120. 1.14; N-150. | - 校准单位：中国测试技术 - 研究院 - 校准字号：201602004769 - 201603000314 - 校准有效期： - 至2017年2月28日 | - 天气:晴 - 温度:29℃ - 湿度:54% |

## 验收监测的实施

    - 验收监测期间的工况

2016年10月14日，四川同佳检测有限责任公司派出的监测技术人员在建设单位相关负责人的陪同下，对本项目进行了环保竣工验收监测。监测工况见表6-3：

表6-3  监测时射线机工况参数一览表

| 设备名称 | 设备型号 | 额定参数 | 监测参数 | 管理类别 | 使用地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSA | Artis zeego III | 125kV 1000mA | 106kV 846mA | II | 肿瘤介入中心DSA室 | 射线方向 朝下 |

从上表可以看出，本次设备检测工况符合验收监测相关要求。

    - 验收监测布点及监测结果

本次项目验收,监测布点的位置见监测报告。

DSA机处于正常工作状态时监测结果见表6-4：

表6-4  介入室周围X-γ辐射剂量率监测结果表

单位：μSv/h

| 点位 | 测量位置 | 曝光 |  | 未曝光 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准差(S） | 监测结果 | 标准差(S） |  |
| 1 | 铅玻表面 | 0.26 | 0.008 | 0.20 | 0.008 | 1、2、3号点位为职业照射，其余点位均为公众照射。 |
| 2 | 医生操作位 | 0.23 | 0.008 | 0.18 | 0.005 |  |
| 3 | 医生门表面 | 0.23 | 0.013 | 0.19 | 0.008 |  |
| 4 | 超声介入室墙表面 | 0.22 | 0.011 | 0.17 | 0.009 |  |
| 5 | 病员门右缝 | 0.26 | 0.008 | 0.18 | 0.008 |  |
| 6 | 病员门表面 | 0.25 | 0.007 | 0.18 | 0.010 |  |
| 7 | DSA设备间墙表面 | 0.25 | 0.007 | 0.21 | 0.007 |  |
| 8 | 防护门表面 | 0.24 | 0.008 | 0.20 | 0.011 |  |
| 9 | CT介入手术室墙表面 | 0.28 | 0.005 | 0.21 | 0.011 |  |
| 11 | 楼上彩超室门口距地面1m | 0.24 | 0.008 | 0.21 | 0.011 |  |

注：以上监测数据均未扣除仪器宇宙射线响应值。

    - 监测结果分析

- 表6-4监测结果表明：在攀枝花市中心医院放射室周围监测时，工作场所χ-γ射线剂量率范围在（0.23-0.26）μSv/h内，公众场所χ-γ射线剂量率范围在（0.22-0.28）μSv/h内。根据攀枝花市中心医院提供的《建设项目环境影响报告表》中描述本项目DSA机年累计曝光时间约为25h，职业人员居留因子取1，公众居留因子按实际情况取值1/4。则计算职业工作人员每年所受剂量最大为0.01mSv，公众每年所受剂量最大为0.01mSv。

上述监测结果数据表明攀枝花市中心医院放射室周围检测结果符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定工作人员20 mSv/a，公众1 mSv/a的剂量限值，且分别符合工作人员5mSv/a，公众0.1mSv/a的剂量约束值。

# 环境管理检查

## 项目三同时执行情况

本项目属新建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告表中提出的各项污染防治措施。

## 环境保护设施建设及运行情况

根据项目环评及批复文件的要求，需投入的环保设施落实情况见表7-1：

表7-1    环保设施落实情况一览表

| 项目 |  | 环保设施 | 数量 | 投资金额（万元） | 落实情况 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSA机房一间 | 辐射屏蔽措施 | 1间DSA机房：包括四周墙体 | 主体工程投资 | / | 已建成 | / |
|  |  | 铅防护门 | 3 | 10 | 新建 | / |
|  |  | 铅玻璃观察窗 | 1 |  | 新建 | / |
|  |  | 屏蔽墙体涂层 | 1 |  | 新建 | / |
|  | 安全 装置 | 门机连锁 | 1 | 3 | 新增 | / |
|  |  | 门灯连锁 | 1 |  | 新增 | / |
|  |  | 紧急止动开关 | 1 |  | 新增 | / |
|  |  | 工作状态指示灯 | 1 |  | 新增 | / |
|  | 个人防护用品 | 铅衣、铅帽、铅手套、铅围裙和铅眼镜 | 5 | 4 | 新增 | / |
|  |  | 铅防护吊屏和床下铅围裙 | 1 |  | 设备自带 | / |
|  | 通排风系统 | 新风系统一套 | 1 | 3 | 新增 | / |
| 监测 | 监测仪器及警示装置 | 个人剂量报警仪 | 1 | 0.2 | 原有 | / |
|  |  | 个人剂量计 | 10 |  | 新增 | / |
|  |  | 警示标牌和工作警灯 | 2 |  | 新增 | / |
|  |  | 便携式X-γ监测仪 | 1 |  | 原有 | / |
| 其它 |  | 射线装置工作场所监测费用、应急和救助的物资准备 | / | 5.0 | 已落实 | / |
|  |  | 辐射工作人员、管理人员及应急人员的组织培训 | 已参加 | 10 | 已落实 | / |
| 合计 |  |  |  | 35.2 | / |  |

## 辐射安全管理及防护措施落实情况

- 本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表 7-2，项目环评批复要求与实际执行情况见表 7-3。

表7-2   辐射安全管理及规章制度与实际完成情况一览表

| 项目 | 环保要求 | 现场检查情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全和辐 射防护管 理机构 | 有相应的辐射安全管理机构负责辐射安全 | 成立了以徐文豪为组长的辐射安全防护领导小组，任命兰玉平、袁兴洪、陈彦清为副组长及成员张泽民、罗峰、杨胜利、张凌等 | / |
| 人员配置 及个人剂 量管理 | 有专门的放射性工作人员，并全部经培训考核后持证上岗 | 该院现有 125名放射工作人员，其中71人参加了环保部门组织的培训和考核，本项目配置5名放射工作人员 | / |
|  | 工作人员配备个人剂量报警仪、个人剂量计，建立个人剂量档案和个人健康档案 | 该医院已经为放射工作人员配备了个人剂量片，并为放射工作人员建立了个人剂量档案与健康档案 | / |
| 安全和防 护管理规 章制度 | 各种规章管理制度 | 制定了辐射安全与放射防护应急预案、放射科工作制度、放射安全防护管理制度、放射科医用设备管理及维护制度、辐射工作人员培训制度、放射工作人员个人剂量监测管理制度、放射工作场所监测制度、放射科介入诊疗人员规章制度、放射科质量与安全管理小组的主要职责和管理制度等 | / |
| 分区 管理 | 放射性工作场所应实行分区管理制度 | 辐射工作场所按照控制区、监督区进行分区管理，机房外均设置了警示标志 | / |
| 辐射事故 应急措施 | 制定放射性事故应急预案 | 该院制定了放射事故应急处理预案 | / |

表7-3   环评批复要求与执行情况对照一览表

| 环评批复要求 | 执行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 加强施工期及运行期的环境保护工作，严格按照报告表中提出的有关要求，落实环保投资，落实各项辐射环境安全防护及污染防治措施，项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射从业人员的个人剂量管理限值应严格控制为6mSv/年，公众个人剂量管理限值为0.3 mSv /年。 | 项目按环评要求对机房进行建设，监测结果显示屏蔽墙体、防护门和铅窗等处射线屏蔽效果良好，职业人员和公众个人剂量均满足国家和省相关标准和规定。辐射从业人员的个人剂量管理限值严格控制为5mSv/年，公众个人剂量管理限值为0.1mSv /年。 | / |
| DSA机房在建设过程中应确保各面墙体和屋顶等屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护措施和监测设备的配备应满足《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序》中的相关规定。 | 经现场监测检查，DSA机房的墙体、门窗、屋顶等屏蔽能力满足辐射要求，操作位局部屏蔽防护设施落实到位，机房安装了紧急制动开关、门机连锁装置、门灯连锁装置、工作警灯、对讲装置等，机房外有电离辐射警示标志，有便携式 X-γ监测仪 1 台，辐射工作人员均配备了个人剂量片 | / |
| 应建立和完善全院核与辐射安全管理制度，将新增项目内容纳入全院辐射环境安全管理中，及时更新全院射线装置的台帐等各项档案资料。定期检查全院各辐射工作场所的各项安全联锁和辐射防护措施，确保实时有效，防止运行故障的发生。 | 医院制定了医用放射性同位素与射线装置使用安全管理制度，更新了射线装置台账等各项资料 | / |
| 配备相应的监测设备，制定相关场所的监测计划，要定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。 | 医院在放射工作场所配备了相应的监测设备，制定了放射工作场所监测制度，并每年委托有资质的检测单位对放射区域进行监测。 | / |
| 辐射从业人员应参加省环境保护厅举办的辐射安全和防护知识的培训，持证上岗。 | 医院对从事放射的工作人员制定了相应的辐射防护培训制度，其中已有71名从事放射的工作人员参加了辐射安全和防护知识的培训和考核 | 积极组织新老辐射从业人员参加辐射培训，争取从业人员均持证上岗 |
| 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，特别应加强对开展介入治疗的医护人员辐射防护和剂量的管理，建立辐射工作人员的个人剂量档案。发现个人剂量监测结果异常的应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告我厅。 | 医院分别与省疾控和攀枝花市疾控中心签订了个人剂量监测协议，目前有125名放射工作人员均配备了个人剂量片，并落实了个人剂量的监测，同时对从事放射的工作人员个人剂量建立了档案方便备查 | 根据该院提供的 2016年04月01日至2017年3月31日年度个人剂量检测报告，有1名辐射工作人员单个季度剂量检测结果超过个人剂量管理限值，院方提供了情况说明。医院应该加强个人剂量管理 |
| 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。 | 医院按照要求每年编制年度自查报告并上报省环保厅 | / |

## 个人剂量档案管理检查

攀枝花市中心医院建立了辐射工作人员健康检查管理制度，为从事放射诊疗的125名工作人员配备了个人剂量片，并先后委托四川省疾病预防控制中心和攀枝花市疾病预防控制中心进行检测，并建立个人剂量档案。根据医院提供的2016年04月01日至2017年3月31日的个人剂量检测报告，该院工作人员徐大文单季度（01月01日至3月31日）个人累积剂量为2.033mSv，其余人员年个人累积剂量均满足管理限值要求，根据医院提供的职业外照射个人监测达到调查水平剂量核查登记表显示，该工作人员在本个季度工作量较前期明显增加造成的个人累积剂量超标，医院应合理安排辐射工作人员从事辐射工作的时间。院方在以后的辐射安全管理工作中应加强个人剂量方面的管理，要求每位辐射工作人员正确佩戴个人剂量片，并定期上交送检，对个人剂量检测报告结果异常的要及时调查，并将调查结果上报主管部门，所有检测报告均存档备查。

# 验收监测结论

攀枝花市中心医院新增使用Ⅱ类射线装置应用项目目建设内容为新增1台Artis zeego III型全数字通用型平板血管造影系统（DSA），属于Ⅱ类射线装置。

根据现场监测结果，DSA机房所采取辐射屏蔽措施切实有效，在正常运行时对周围环境的影响符合环评要求，对职业人员和公众的照射符合国家相关标准及项目管理限值要求，本次验收监测数据合格。

本项目的建设符合《建设项目环境影响报告表》及批复的要求，辐射防护及环保设施已落实，各种管理制度基本健全，可向审批该项目的环境保护主管部门申请竣工验收。

――――――――（正文结束）――――――――