目  录

1  前言	1

1.1  项目和验收监测的由来	1

1.2  验收监测项目的工程内容	2

2  验收监测的依据	3

3  项目工程概况	4

3.1  项目基本情况	4

3.1.1  项目名称、地点、建设单位及性质	4

3.1.2  项目工程内容、规模	4

3.2  项目外环境关系	5

3.3  项目平面布置及环境保护目标	5

3.4  项目工艺流程及产污环节	6

3.5  项目劳动定员及工作制度	6

4  项目环评结论与批复要求	7

4.1  项目环评结论	7

4.2  项目环评批复要求	7

4.3  项目实际建成情况和环评内容的差异	8

5  验收监测评价标准	9

6  验收监测结果	10

6.1  监测因子及分析方法	10

6.1.1  监测因子及点位的确定	10

6.1.2  监测方法、来源及使用仪器	10

6.2  验收监测质量控制和质量保证	10

6.3  验收监测的实施	11

6.3.1  验收监测期间的工况	11

6.3.2  监测结果	11

6.3.3  监测结果分析	11

7  环境管理检查	13

7.1  项目三同时执行情况	13

7.2  环境保护设施建设及运行情况	13

7.3  辐射安全管理及防护措施落实情况	14

7.4  个人剂量检测情况检查	16

8	验收结论及要求	17

8.1  验收结论	17

8.2  要求	17

# 1  前言

| 项目名称 | 新增数字减影血管造影装置（中型C臂）核技术利用项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 成都市公共卫生临床医疗中心 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市锦江区净居寺路18号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 周莉 |  | 联系电话 | 13608048630 |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  |  |  |  |
| 环评 审批机关 | 四川省环境保护厅 |  | 批复 文号 |  | 川环审批[2017]20号 |  |
| 总投资 （万元） | 1100 | 环保投资 （万元） | 29.51 |  | 环保投资 所占比例 | 2.68% |
| 环评批 复内容 | Ⅱ类射线装置： 1台OEC9900Lite型数字减影血管造影机 |  | 验收 内容 |  | Ⅱ类射线装置： 1台OEC9900Lite型数字减影血管造影机 |  |

## 1  项目和验收监测的由来

成都市公共卫生临床医疗中心为更好的满足患者的就诊需求，将净居寺院区门诊楼3楼1号手术室改造成中型C臂机房，机房内新增使用1台OEC9900Lite型数字减影血管造影装置。按照相关《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环保部令第18号）的规定和要求，成都市公共卫生临床医疗中心委托四川省核工业辐射测试防护院对该项目进行了环境影响评价，并取得了四川省环保厅对项目的批复“川环审批[2017]20号”，同意本项目建设。

现项目已建设完成，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》和国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的相关要求，建设项目必须进行环境保护竣工验收监测。成都市公共卫生临床医疗中心按照要求委托四川省辐射环境管理监测中心站负责该项目竣工验收监测工作。

我站接受委托后，技术人员经过收集资料，现场监测，于2017年6月编制完成该项目的竣工验收监测报告。

## 1.2  验收监测项目的工程内容

本次验收工程内容为：将净居寺院区门诊楼3楼1号手术室改造成中型C臂机房（29.7m2）,于其中安装1台OEC9900Lite型数字减影血管造影机（中型C臂），属于Ⅱ类射线装置，用于介入治疗。

2  验收监测的依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015；

- 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003；

- 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

- 国务院449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》；

- 国家环境保护部第18号令《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》；

- 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

- 《四川省辐射污染防治条例》2016年6月1日起实施；

- 四川省核工业辐射测试防护院《成都市公共卫生临床医疗中心新增数字减影血管造影装置（中型C臂）核技术利用项目环境影响报告表》；

- 四川省环境保护厅《关于成都市公共卫生临床医疗中心新增数字减影血管造影装置（中型C臂）核技术利用项目环境影响报告表的批复》（川环审批[2017]20号）。

3  项目工程概况

## 3.1  项目基本情况

### 3.1.1  项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：新增数字减影血管造影装置（中型C臂）核技术利用项目

建设地点：成都市锦江区净居寺路18号成都市公共卫生临床医疗中心门诊楼3楼

建设单位：成都市公共卫生临床医疗中心

建设性质：改建

### 3.1.2  项目工程内容、规模

项目主要内容为：将净居寺院区门诊楼3楼1号手术室改造成中型C臂机房（29.7m2）,于其中安装1台OEC9900Lite型数字减影血管造影机（中型C臂），属于Ⅱ类射线装置，用于介入治疗。对比项目环评及批复，本项目实际建设内容与规模与环评及批复中一致。

本项目组成及主要环境问题见表3-1，主要原辅材料及能耗见表3-2，本项目使用的射线装置详细情况见表3-3。

表3-1  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 主要环境 问题 | 与环评批复是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主体工程 | - 原有情况 - 机房面积29.7m2,体积93.5m3,净空尺寸6.6m(长)×4.5m（宽）×3.15（高）；墙体均为24cm厚实心砖；屋顶和地板均为20cm厚钢筋混凝土。普通玻璃窗和手术室们 | - 改造后情况 - 机房面积29.7m2,体积93.5m3,净空尺寸6.6m(长)×4.5m（宽）×3.15（高）；墙体均为24cm厚实心砖+1.5cm的防护涂料（BaSO4）;屋顶和地板均为20cm厚钢筋混凝土；铅窗为2mm厚铅当量，铅门为2mm厚铅当量 | - X射线 | - 一致 |
| - 辅助工程 | - 无菌间、刷手间、更衣间等 |  | - / | - / |
| - 公用工程 | - 配电、供电和通讯系统等 |  | - / | - / |
| - 办公及生活设施 | - 办公用房 |  | - / | - / |

表3-2  主要原辅材料及能耗情况表

|  | 名称 | 年耗量（单位） | 来源 | 主要化学成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源 | - 探伤用电 | - 5000kW.h/a | - 城市供电系统 | - / |
| 水 | - 生活用水 | - 1000m3/a | - 城市供水管网 | - / |

表3-3  本项目使用的射线装置情况表

| 射线装置名称 | 使用的射线装置类别 | 使用射线装置数量 | 种类 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - OEE9900Lite - 中型C臂 | - Ⅱ类 | - 1台 | - X射线 | - 手术室1 |

## 3.2  项目外环境关系

- 本项目的中型C臂机房位于成都市公共卫生临床医疗中心净居寺院区门诊楼3楼原1号手术室，门诊楼东面为院区内道路，隔道路外侧围墙为四川省农业科学院，南侧为停车场，北侧为预诊区和医院内花园。

本项目实际建设的地址及外环境关系与环评中描述一致。

## 3.3  项目平面布置及环境保护目标

- 本项目位于成都市公共卫生临床医疗中心净居寺路18号净居寺院区内，中型C臂机房位于净居寺院内门诊楼3楼1号手术室。北侧为无菌间，西侧过道为2号手术间，南面为楼梯间，东侧为院区内花园。

- 本项目实际建设的平面布置与环评中一致。

在本次验收监测中确定的环境保护目标及保护级别详见表3-4。

表3-4  本项目主要环境保护目标

| 保护目标 |  | 与辐射源相对位置 | 距离(m) | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 职业 | - 中型C臂机房工作人员 | - 中型C臂机房内 | - 0.3 | - 2人 |
|  |  | - 机房外过道 | - 3.5 | - 2 |
| - 公众 | - 机房附近公众 | - 3号手术间 | - 3.5 | - 3 |
|  |  | - 2号手术间 | - 7.0 | - 5 |
|  |  | - 病人病房 | - 4.0 | - 10 |
|  |  | - 五官科诊断室 | - 4.0 | - 3 |

## 3.4 项目工艺流程及产污环节

验收监测时本项目已完成建设，无环境遗留问题。本项目中型C臂治疗的简要流程及产污环节如图3-1所示。

接诊患者

向病人告知可能受到的辐射危害

确定治疗方案

在X射线引导下进行手术

确定诊疗方法

治疗完毕，关机

医生与患者穿戴防护用品进入手术治疗室

曝光、拍片

X射线

图3-1   本项目中型C臂治疗流程及污染物产生环节图

通过图3-1可知，本项目中型C臂在治疗过程中产生的主要污染物为X射线。

本项目的工艺流程及产生的污染物与环评中一致。污染物产生、治理措施及排放情况见表3-5。

表3-5  项目主要污染物产生及处理情况

| 污染物名称 | 污染防治措施 |  |
| --- | --- | --- |
| X射线 | 通过病房墙体屏蔽，分区管理等措施，致职业照射和公众照射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中所规定的限值要求，为环境可接受的水平。 |  |

## 3.5  项目劳动定员及工作制度

工作制度：本项目辐射工作人员每年工作250天，每天工作8小时，实行白班单班制。

人员安排：使用本项目中型C臂的有放射科8人，外科2人，胃镜室1人，手术室护士2人。

本项目年出束时间共计约300h，年治疗病人数量约1740人。

4  项目环评结论与批复要求

## 4.1  项目环评结论

项目环评认为：在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实环评报告提出的各项污染防治措施后，本项目环评认为,本项目在医院净居寺院区门诊楼3楼1#手术室内进行建设，从环境保护和辐射防护角度看是可行的。

## 4.2  项目环评批复要求

四川省环境保护厅于2017年1月16日对本项目进行了批复“川环审批[2017]20号”，批复具体要求如下：

（一）项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年，公众个人剂量约束值为0.1mSv/年。

（二）加强辐射工作场所的管理，定期检查单位辐射工作场所的各项安全联锁和辐射防护措施，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄漏、公众及操作人员被误照射等事故发生。

（三）严格落实《四川省环境保护厅关于印发〈四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）〉的通知》（川环函[2016]1400号）中的各项规定。

（四）按照制定的监测计划，定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。

（五）依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，特别应加强对从事介入治疗的医护人员的辐射防护和剂量管理，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（＞5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告四川省环保厅。

（六）你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）和《四川省环境保护厅办公室关于〈放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式（试行）〉的通知》（川环办发[2016]152号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报四川省环保厅。

## 4.3  项目实际建成情况和环评内容的差异

通过现场检查，本项目实际建设内容、建设地点、建设规模以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中一致。

5  验收监测评价标准

本次验收监测执行的电离辐射标准为：

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关标准限值（职业人员年剂量限值为20mSv，公众年剂量限值为1mSv）。职业人员取5mSv作为年剂量约束值，公众取0.1mSv作为年剂量约束值。

6  验收监测结果

## 6.1  监测因子及分析方法

### 6.1.1  监测因子及点位的确定

通过对本项目运行过程中污染源项调查，本项目在中型C臂治疗时污染因子主要为X射线，由此确定本项目监测因子为X-γ辐射剂量率。

X-γ辐射剂量率监测点位中职业人员监测点位主要包括中型C臂机房内、机房外过道，职业人员监测点位包括楼梯间、五官科诊断室等。

以上各监测布点能够科学反映医院中型C臂机房周围的辐射水平、人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。监测布点示意图见附件监测报告2017FA0086。

### 6.1.2  监测方法、来源及使用仪器

监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表6-1。

表6-1  监测方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| X-γ辐射剂量率 | 《辐射环境监测技术规范》 | HJ/T61-2001 |
|  | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 | GB/T14583-93 |

## 6.2  验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，均有有效的国家计量部门检定的合格证书，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次验收监测所使用的仪器情况见下页表6-2。

表6-2  监测所使用的仪器情况

| 监测项目 | 监测设备 |  |  | 使用环境 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称及编号 | 技术指标 | 检定情况 |  |  |
| X-γ 辐射 剂量率 | FH40G多功能辐射测量仪 编号： zysb549 | ①能响范围： 60keV~3MeV ②测量范围：1nSv/h-100μSv/h | 检定结果：合格 检定单位： 中国测试技术研究院 - 检定有效期：2016.10.24-2017.10.23 | 符合仪器 使用条件 | / |

## 6.3  验收监测的实施

### 6.3.1  验收监测期间的工况

2017年6月6日，四川省辐安环境监测有限公司派出的监测技术人员在建设单位负责人的陪同下，对本项目进行了竣工环保验收现场监测。监测时本项目中型C臂运行工况见表6-3。

表6-3    监测时运行工况

| 设备名称 | 型号 | 额定工况 | 监测工况 | 管理类别 | 使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型C臂 | OEC9900Lite | 120kV;300mA | 99kV;10mA | Ⅱ | 手术间1 |

本次监测时中型C臂开机工况均为日常使用最大工况，能反映医院在使用中型C臂进行治疗时场所周围辐射环境水平，符合验收监测工况要求。

### 6.3.2  监测结果

- 表6-4        机房四周环境X/γ辐射剂量率监测结果表           单位nSv/h

| 点位 | 监测位置 | 开机出束 |  | 关机 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值 | 标准差 | 测量值 | 标准差 |  |
| 1 | 操作位 | 132.4 | 2.5 | 120.3 | 1.1 | / |
| 2 | 病人进出门 | 128.3 | 2.3 | 118.9 | 1.8 |  |
| 3 | 通道 | 124.9 | 1.5 | 117.1 | 1.2 |  |
| 4 | 楼梯间 | 140.0 | 1.5 | 119.8 | 1.3 |  |
| 5 | 手术间3 | 147.5 | 2.2 | 119.4 | 1.4 |  |
| 6 | 二楼五官科门诊 | 130.2 | 1.1 | 120.4 | 1.6 |  |
| 7 | 四楼病房 | 137.8 | 1.3 | 120.4 | 1.8 |  |

注：表中监测数据均未扣除宇宙射线响应值。

### 6.3.3  监测结果分析

表6-4监测结果显示，医院在进行正常诊疗工作时，操作位、手术间3等职业人员区域的X-γ辐射剂量率为132.4nSv/h~147.5nSv/h，病人进出门、楼梯间等公众人员区域的X-γ辐射剂量率为124.9nSv/h~140.0nSv/h。

根据项目环评批复，该项目中型C臂年曝光时间最大为300小时计算，所致的职业人员年有效剂量最大值为0.044mSv，公众居留因子取1/4，所致公众年有效剂量最大值为0.011mSv。由以上计算结果可知，医院在正常诊断工作时，辐射所致人员剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员年剂量20mSv，公众年剂量1mSv的标准限值；同样也低于职业人员年剂量5mSv、公众年剂量0.1mSv的剂量管理约束值。

7  环境管理检查

## 7.1  项目三同时执行情况

本项目属改建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告提出的各项污染防治措施。

## 7.2  环境保护设施建设及运行情况

根据项目环评及批复文件的要求，需投入的环保设施落实情况见表7-1。

表7-1  环保设施落实情况一览表

| 项目 |  | 设施 | 投资金额（万元） | 落实 情况 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中型C臂机房 | 铅房屏蔽 | 改造1号手术间为1间中型C臂机房：机房面积29.7m2,体积93.5m3,净空尺寸6.6m(长)×4.5m（宽）×3.15（高）； | 10 | 已改造 | —— |
|  |  | 铅窗1套：铅门厚度为2mm厚铅当量 | 1.1 | 已配备 | —— |
|  |  | 铅窗1套：铅窗为2mm厚铅当量， | 1.26 | 已配备 | —— |
|  |  | 硫酸钡砂浆涂层：墙体均为24cm厚实心砖+1.5cm的防护涂料（BaSO4） | 1.5 | 已建 | —— |
|  | 安全 联锁 | 操作台“紧急止动”装置1套 | 0.3 | 已建 | —— |
|  |  | 对讲装置1套 | 0.6 | 已配备 | —— |
|  |  | 门灯联锁装置 | 0.05 | 已配备 |  |
|  | 监测仪器及警示装置 | 个人剂量报警仪1台 | 0.5 | 已配备 |  |
|  |  | 个人剂量计13个 | 0.156 | 已配备 |  |
|  |  | 警示标牌和工作警灯1套 | 0.05 | 已配备 |  |
|  | 个人防护用品 | 铅衣、铅面罩、铅围脖、铅眼睛等3套 | 3.62 | 已配备 |  |
|  |  | 铅防护吊屏和床下铅围裙等1套 | 0.3 | 已配备 | —— |
|  | 通排风系统 | 通排风系统1套 | 0.8 | 已配备 | —— |
|  | 个人防护用品 | 便携式X-γ剂量监测仪1台 | 2 | 已配备 | —— |
|  |  | 射线装置工作场所监测费用 | 2 | 已配备 | —— |
|  | 其他 | 应急和救助的物资准备 | 0.5 | 已配备 | —— |
|  |  | 辐射工作人员、管理人员及应急人员的组织培训 | 0.78 | 已配备 | —— |
| 合计 |  |  | 25.516 |  |  |

## 7.3  辐射安全管理及防护措施落实情况

本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表7-2，项目环评批复要求与实际执行情况见表7-3。

表7-2  辐射安全管理及防护措施环评要求与实际完成对照一览表

| 项目 | 环评要求 | 现场检查情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全和辐射防护管理机构 | 有相应的辐射安全管理机构负责辐射安全 | 医院成立了放射防护管理领导小组，明确了成员组成及职责 | —— |
| 人员配置及个人剂量管理 | 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核 | 医院有13名放射工作人员，现有4人参加了省环保厅组织辐射安全与防护培训，考试合格并持证上岗 | 医院须做到全部放射工作人员持证上岗 |
|  | 放射性同位素与射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施 | 医院已为辐射工作人员配备了个人剂量片，个人剂量片监测委托相关单位进行 医院已为辐射工作人员配备个人剂量片，定期送检，并建立了个人健康剂量管理档案，但有人员剂量超标情况，医院已进行核实和调查。 | 医院需将监测结果异常核实和调查情况及时向省环保厅报告 |
| 安全和防护管理规章制度 | 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器 | 医院已制定了辐射安全与防护管理制度，辐射工作人员培训制度，放射工作人员个人剂量管理制度，岗位职责，设备操作规程 | —— |
| 辐射事故应急措施 | 有完善的辐射事故应急措施 | 医院制定了《辐射事故应急预案》 | 医院须完善辐射事故应急预案，补充相关部门应急联系方式 |

表7-3  环评批复要求与执行情况对照一览表

| 环评批复要求 | 执行情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年，公众个人剂量约束值为0.1mSv/年 | 医院已落实相关防治措施和规定。辐射从业人员的个人剂量均未超标 | —— |
| 加强辐射工作场所的管理，定期检查单位辐射工作场所的各项安全联锁和辐射防护措施，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄漏、公众及操作人员被误照射等事故发生 | 医院已按环评要求对手术间1进行改造设，监测结果显示屏蔽墙体和屏蔽门对射线防护效果良好 | —— |
| 严格落实《四川省环境保护厅关于印发〈四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）〉的通知》（川环函[2016]1400号）中的各项规定 | 医院已按落实相关规定 | —— |
| 按照制定的监测计划，定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告 | 医院配置了便携式辐射监测仪，且已制定辐射场所监测制度、方案等 | 根据辐射场所监测制度，定期开展自我监测并记录备案 |
| 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，特别应加强对从事介入治疗的医护人员的辐射防护和剂量管理，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（＞5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告四川省环保厅 | 医院制定了《辐射事故应急预案》 | 医院须完善辐射事故应急预案，补充相关部门应急联系方式 |
| 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部第18号令）和《四川省环境保护厅办公室关于〈放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式（试行）〉的通知》（川环办法[2016]152号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报四川省环保厅 | —— | 医院在项目正式运行后，应按时上交辐射安全和防护状况年度自查评估报告 |

## 7.4  个人剂量检测情况检查

根据医院提供的成都市疾病预防控制中心从2015年11月20日至2017年2月24日共5个季度的个人剂量检测报告，医院的辐射工作人员年个人累积剂量最高为3.261mSv(郑海燕)，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的职业人员年剂量20mSv的限值要求以及环评确定的职业人员年剂量5mSv管理约束值要求。但该人年累计剂量已明显高于其他人员，单季度最高为2.056mSv，属于剂量异常，医院已开展了相关调查（详见附件情况说明）。

医院在今后的管理中应加强对个人剂量的管理，制定有可行性的个人剂量管理制度，发现剂量异常及时开展相关调查，并经当事人签字后，将相关情况存档并报于主管部门。

# 验收结论及要求

## 8.1  验收结论

成都市公共卫生临床医疗中心新增数字减影血管造影装置（中型C臂）核技术利用项目实际建设内容为：将净居寺院区门诊楼3楼1号手术室改造成中型C臂机房（29.7m2）,于其中安装1台OEC9900Lite型数字减影血管造影机（中型C臂），属于Ⅱ类射线装置，用于介入治疗。

通过现场检查，本项目实际建设内容、建设地点、建设规模及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中一致。

根据现场监测结果，本项目在正常运行时对周围环境的影响符合环评文件的要求，对职业人员和公众的照射符合国家相关标准及项目环评中确定的管理限值要求，本次验收监测数据合格。

本项目的建设符合《建设项目环境影响报告表》及批复的要求，辐射防护及环保设施已落实，各种管理制度健全，在按照本报告提出的完善措施进一步完善后，可向审批该项目的环境保护主管部门申请竣工验收。

## 8.1  要求

- 医院须完善辐射事故应急预案，相关规章制度须上墙。

- 医院须做到全部医务人员应持证上岗。

3.医院在今后的管理中应加强对个人剂量的管理，制定有可行性的个人剂量管理制度，发现剂量异常及时开展相关调查，并经当事人签字后，将相关情况存档并报于主管部门。