建设项目竣工环境保护

验收监测报告

（送审版）

成测中心环监字第HJ20171871号

项目名称：           新建工业X射线探伤项目

委托单位：          四川天采科技有限责任公司

四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心

（国土资源部成都矿产资源监督检测中心）

二O一七年八月

项目名称：新建工业X射线探伤项目

承担单位：四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心

（国土资源部成都矿产资源监督检测中心）

技术负责人：

项目负责人：

报告编写：

审核：

审定：

参加人员：李强、马继彪、裴玲芳、冯振华、陈博弈、周雅琪、李晨、周梅竹、黄彬彬、罗从云、潘宏洲、李元龙

四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心

（国土资源部成都矿产资源监督检测中心）

电话：（028）83221503

传真：（028）83221503

邮编：610081

地址：四川省成都市人民北路一段25号

目录

1前言	1

1.1项目和验收监测的由来	1

1.2环境保护竣工验收工程内容	2

2验收监测依据	3

3项目工程概况	4

3.1项目基本情况	4

3.2项目平面布置	5

3.3项目外环境关系及环境保护目标	5

3.4项目工艺流程及产污环节	5

3.5项目劳动定员及工作制度	7

4.1项目环评结论	7

4.2项目环评批复要求	9

5验收监测标准	9

6验收监测结果	10

6.1监测因子及分析方法	10

6.2验收监测质量控制和质量保证	10

6.3验收监测的实施	11

7环境管理检查	13

7.1项目三同时执行情况	13

7.2环境保护设施建设及运行情况	13

7.3辐射安全管理及防护措施落实情况	14

7.4个人剂量档案管理检查	15

7.5辐射管理制度检查	15

8验收结论	16

附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：项目所在位置总平面布置图；

附图3：工业探伤铅房平面布置图；

附图4：监测点位示意图。

附件

附件1：四川省环境保护厅《关于新建工业X射线探伤项目环境影响报告表的批复》（川环审批〔2017〕91号）；

附件2：四川天采科技有限责任公司《关于成立核与辐射安全领导小组的的通知》；

附件3：四川天采科技有限责任公司辐射安全管理制度；

附件4：辐射工作人员名单；

附件5：外照射个人累计剂量监测报告；

附件6：危险废物安全处置委托协议

附件7：辐射监测报告；

附件8：资质文件。

- 1前言

| 项目名称 | 新建工业X射线探伤项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川天采科技有限责任公司 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市青白江区大夫北路29号 |  |  |  |  |
| 联系人 | 张伟 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17761243606 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 环评审批机关 | 四川省环境保护厅 |  | 批准文号 | 川环审批〔2017〕91号 |  |
| 总投资(万元) | 50 | 环保投资(万元) | 16.45 | 环保投资占 总投资比例 | 32.9% |
| 环评批复内容 | 在公司厂房第二车间南侧角落修建1间铅房及配套的暗室和操作室各一间，于铅房内安装使用1台XXGH-2005型周向X射线探伤机，属于Ⅱ类射线装置，用于无损检测。最大管电压为200kV，最大电流为5mA，预计累积曝光时间250h/a。 |  | 验收 内容 | 在公司厂房第二车间南侧角落修建1间铅房及配套的暗室和操作室各一间，于铅房内安装使用1台XXGHZ-2005型周向X射线探伤机，属于Ⅱ类射线装置，用于无损检测。最大管电压为200kV，最大电流为5mA，预计累积曝光时间250h/a。 |  |

- 1.1项目和验收监测的由来

四川天采科技有限责任公司（原四川亚连科技有限责任公司，社会统一信用代码：91510100765354265M）专业从事以氢气制备及含氢尾气提纯的气体制备、分离与提纯技术的研发与工程转化工程，先后为石油化工、医药、煤化工、工业气体等行业客户提供服务。

四川天采科技有限责任公司在成都市青白江区设立分公司，专门进行装置模块化生产。为控制项目制造进度，保证无损检测质量，公司拟在青白江分公司厂房内的第二车间东北侧区域安装一间铅房，使用1台XXGHZ-2005型周向X射线探伤机实施铅房内探伤作业，主要用于对公司生产的管道进行探伤，探伤工件厚度最大为20mm，直径50mm～1200mm。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素和射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（国家环保部令第18号）的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据国家《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第13条规定，本项目应编制环境影响报告表，四川天采科技有限责任公司委托四川省中栎环保环保科技有限公司编制该项目环境影响报告表。四川省中栎环保环保科技有限公司于2017年2月编制完成了环境影响报告表。并于2017年3月21日取得了四川省环境保护厅的批复（川环审批〔2017〕91号）（见附件1）。

四川天采科技有限责任公司于2017年7月委托四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心负责该项目竣工验收监测工作。我中心接受委托后，按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的相关要求，于2017年7月13日到达现场，经过现场勘查，收集资料后，编制监测方案。并依据监测方案进行现场监测，于2017年8月编制完成该项目的竣工验收监测报告。

- 1.2环境保护竣工验收工程内容

本次验收监测项目的范围是四川天采科技有限责任公司新建1台工业X射线探伤机机（200kV,5mA）主体工程、辅助工程及公用工程。

本次验收监测的主要内容为：

（1）辐射剂量率监测：监测因子是射线装置工作场所周围X-γ辐射剂量率（监测布点情况详见表6-4）。

（2）环境管理检查。

# 2验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015；

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003；

（3）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第253号，1998；

（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》国务院449号令，2005；

（5）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第13号，2001；

（6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》环境保护部第3号，2008；

（7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》国家环境保护总局令第18号，2011；

（8）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（9）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；

（10）《环境地表γ辐射剂量率测量规范》（GB/T14583-93）；

（11）《四川省辐射污染防治条例》四川省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议第二次全体会议审议通过，2016年6月1日起实施；

（12）《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》川环函〔2016〕1400号；

（13）《关于四川天采科技有限责任公司青白江分公司新建X射线探伤室应用项目环境影响评价执行标准批复》（成环核[2017]复字17号）

（14）《新增工业X射线探伤项目环境影响报告表》四川省中栎环保环保科技有限公司；

（15）四川省环境保护厅《关于四川天采科技有限责任公司新建工业X射线探伤项目环境影响报告表的批复》（川环审批〔2017〕91号）。

- 3项目工程概况

- 3.1项目基本情况

3.1.1项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：新建工业X射线探伤项目；

建设地点：成都市青白江区大夫北路29号青白江分公司厂房第二车间；

建设单位：四川天采科技有限责任公司；

建设性质：新建。

3.1.2项目工程内容及规模

本次验收内容为：1台工业X射线探伤机，属Ⅱ类射线装置。

项目组成及可能产生的主要环境问题见表3-1。

表3-1项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容及规模 |  | 主要产生的环境问题 | 与环评是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评内容 | 建设内容 |  |  |
| 主体 工程 | 使用1台XXGH-2005型周向X射线探伤机（属于Ⅱ类射线装置），铅房一间，使用场所：第二车间 整体铅房尺寸：6.2m×2.8m×2.3m四周、底部、顶部厚度：2mm钢+10mm铅+3mm钢铅防护门与进料大门：2mm钢+10mm铅+3mm钢，均采用电动地轨式平移开启。探伤时间：公司仅开展室内探伤，预计年最大曝光时间250小时。 | 使用1台XXGH-2005型周向X射线探伤机（属于Ⅱ类射线装置），铅房一间，使用场所：第二车间 整体铅房尺寸：6.2m×2.8m×2.3m四周、底部、顶部厚度：2mm钢+10mm铅+3mm钢铅防护门与进料大门：2mm钢+10mm铅+3mm钢，均采用电动地轨式平移开启。探伤时间：公司仅开展室内探伤，预计年最大曝光时间250小时。 | X射线、 臭氧、噪声 | 与环评中一致 |
| 辅助 工程 | 暗室（6.5m2）一间、操作室（9m2）一间 |  | 废显、定影液、废胶片及洗片废水 |  |
| 公用 工程 | 利用厂区其他公用设施 |  | 生活垃圾 |  |
| 办公及卫生设施 | 利用厂区其他公用办公及生活设施 |  | 生活垃圾 |  |
| 仓储或其他 | 利用厂区其他设施 |  | 生活垃圾、生活污水 |  |

- 3.2项目平面布置

本项目新建1台工业X射线探伤机放置于四川省青白江区大夫北路29号四川天采科技有限责任公司青白江分公司第二车间铅房内，南侧角落，铅房东南侧侧依次为操作间、暗室、第二车间、第三车间，西侧依次为厂区过道、办公楼，西南侧依次为厂区过道、第一车间，东北侧依次为厂区过道、厂界。本项目暗室、操作间紧邻铅房。

本项目现建成工业X射线探伤机房的平面布置与环评中一致，项目所在位置总平面布置见图2。

- 3.3项目外环境关系及环境保护目标

四川天采科技有限责任公司位于成都市青白江区大夫北路29号。项目所在厂区西北侧为欣华荣公司（距厂界12m），西南侧为晶辉酒店（距厂界12m），南侧为绿化带、马路，东北侧为攀钢集团成都冶炼材料厂（距厂界10.8m），东南侧为马路。

本项目安装铅房的位于第二车间南侧角落，北侧依次为暗室、第二车间，东侧为操作间，南侧依次为厂区过道、办公楼（距铅房5m），西侧为厂区过道、厂界（距铅房13m）。项目地理位置见附图1。

本项目实际建设的地址及外环境关系与环评中一致。本次验收监测确定的环境保护目标详见表3-2。

表3-2主要环境保护目标

| 保护目标 | 相对探伤 机方位 | 与探伤机 距离(m) | 人数 (人/次) | 照射类型 | 年剂量 约束值(mSv) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探伤工作人员 | 北侧、 东侧 | 1-3m | 2 | 职业照射 | 5.0 |
| 第二车间工作人员 | 北侧 | >5m | 不定 | 公众照射 | 0.1 |
| 第三车间工作人员 | 北侧 | >30m | 不定 | 公众照射 | 0.1 |
| 厂区道路的行人、办公楼工作人员 | 南侧、 西侧 | >3m | 不定 | 公众照射 | 0.1 |

- 3.4项目工艺流程及产污环节

本项目工业探伤工艺流程及产污环节见图3-1。

待检工件准备

人员撤离、关闭铅门

曝光拍片

胶片显影、定影、清洗

评片

X射线和O3、噪声

废显定影废液、洗片废水

废胶片

设置电压和曝光时间

划线布片

曝光完毕，机器休息或关机

图3-1本项目工业探伤工艺流程及产污环节简图

根据图3-1，本项目正常工作时，产生的污染物为X射线、臭氧、噪声，洗片过程中产生的废显定影液、洗片废水以及废胶片。

本项目的工艺流程及产生的污染物与环评中一致。污染物产生、治理措施及排放情况见表3-3。

表3-3项目主要污染物产生及防治措施

| 内容类型 | 污染物名称 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 臭氧 | 铅房内采用高效低噪轴流通风机强制换气，每小时换气次数大于6次,通风量大于1800m3/h排放气体。由铅集气罩收集气体，将臭氧导出生产车间。 |
| 水污染物 | 清洗废水 | 第一次清洗废水中含有的AgBr、显影剂及氧化物等污染物浓度较高，应当将这类浓度相对较高的清洗废水与显定影液一起收集，产量约为10m3/a，交由有相应资质的单位回收处理。其余含有少量AgBr、显影剂及氧化物的洗片废水将排入园区管网。 |
| 固废废物 | 废显影液、定影液、废胶片 | 本项目所产生的废显定影液、废胶片将由贴有标识的专用塑料桶进行贮存，塑料桶存放在暗室划定的区域内，建设单位承诺会将废显定影液、废胶片交由有资质处理的单位回收处理。 |
| 噪声 | 铅房换气系统的风机工作时将产生噪声，本项目采用低噪音风机，其噪声源强低于70dB(A)，经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |  |
| 电离辐射 | 通过铅房屏蔽，分区管理等措施，使职业照射和公众照射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中所规定的限值要求，为环境可接受的水平。 |  |
| 主要生态影响： 本项目对周围生态环境的影响符合国家相关标准规定。 |  |  |

- 3.5项目劳动定员及工作制度

本项目共配置辐射工作人员4名，年工作240天，每天工作8小时。人员及岗位信息详见附件4

4项目环评结论与批复要求

- 4.1项目环评结论

1、项目概况

项目名称：新建工业X射线探伤项目

建设单位：四川天采科技有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：四川省成都市青白江区大夫北路29号四川天采科技有限责任公司青白江分公司厂房内

建设内容及规模：

本项拟在青白江分公司的第二车间内建一间铅房，使用1台XXGHZ -2005型周向X射线探伤机实施铅房内探伤作业，预计年最大曝光时间为250h。建设单位只在室内进行探伤，没有室外（野外）探伤。

铅房采用整体钢架结构，其四周及底部、顶部厚度均为2mm钢+10mm铅+3mm钢。铅防护门、进件门厚度均为2mm钢+10mm铅+3mm钢，且都采用电动地轨式平移开启；同时配套建设操作室（9m2）一间、暗室（6.5m2）一间。本项目铅房为一层建筑，铅房顶部无人员活动。铅房占地面积为17.36m2，其中长为6.2m，宽为2.8m，高为2.3m。

2、产业政策符合性分析

本项目将核和辐射技术用于工业领域，属高新技术。根据《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展改革委2013年第21号令）相关规定，本项目属鼓励类第六项“核能”第6条“同位素、加速器及辐照应用技术开发”，符合国家产业发展政策。

3、本项目选址合理性分析

本项目拟建铅房位于成都市青白江区大夫北路29号厂房第二车间南侧角落。第二车间北侧为第三车间，东北侧为第一车间，东南侧为办公楼，南侧为厂区道路。本项目选址既方便探伤工件进出，又尽可能地远离公众以减小辐射对公众的影响；探伤过程产生的电离辐射，经过采取一定的防护治理措施后不会对周围环境与公众造成危害。本项目在厂内进行建设，周围无环境制约因素。由此可见本项目选址是合理的。

4、工程所在地区环境质量现状

根据四川省辐安环境监测有限公司的监测报告，本项目拟建场所环境本底X-γ辐射空气吸收剂量率为0.0748～0.0803μSv/h，属于正常天然本底辐射水平。

5、环境影响评价分析结论

（1）施工期环境影响分析

施工工程量小，时间短，故施工期的环境影响是短暂的，施工结束后影响即可消除，对周围环境影响较小。

（2）营运期环境影响分析

按照环评提出的要求严格落实后，本项目所致职业人员的年剂量低于本次评价中所确定的职业人员5mSv的年剂量约束值；所致公众的年剂量低于本次评价中所确定的公众0.1mSv的年剂量约束值；评价结果表明本项目辐射工作场所的防护性能符合要求。

6、环保设施与保护目标

按照环评要求落实后，公司环保设施配置较全，总体效能良好，可使本次环评中确定的绝大多数保护目标所受的辐射剂量保持在合理的、可达到的尽可能低的水平。

7、事故风险与防范

公司按照环评要求制订合理可行的辐射事故应急预案和安全规章制度，并认真贯彻实施，可减少和避免发生辐射事故与突发事件。

8、辐射安全管理的综合能力

建设单位按照环评要求落实后，对本项目工业探伤辐射设备和场所而言，建设单位具备辐射安全管理的综合能力。

9、项目环保可行性结论

在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施的情况下，评价认为本项目的建设，从环境保护和辐射防护角度看是可行的。

- 4.2项目环评批复要求

四川省环保厅于2017年3月21日以（川环审批〔2017〕91号）对《关于新建工业X射线探伤项目》进行了批复。具体要求如下：

（一）加强施工期的环境保护工作，严格按照报告表中提出的有关要求，落实环保投资，落实各项辐射环境安全防护及污染防治措施，避免发生施工期环境扰民事件。

（二）应确保铅体及其门的屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护与安全联锁措施满足相关规定。

（三）应建立和完善单位核与辐射安全管理各项规章制度，明确管理组织机构和责任人，制订有针对性和可操作性的辐射事故应急预案。

（四）应配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并制定辐射工作场所的监测计划。

（五）辐射从业人员应参加辐射安全和防护知识的培训，确保持证上岗。

4.3项目实际建成情况和环评内容的差异

通过现场检查，本次验收内容与四川省环境保护厅（川环审批〔2017〕91号）文件及四川省中栎环保科技有限公司：《新增工业X射线探伤项目环境影响报告表》对比，已建成工业探伤室的建设内容、建设地点、建设规模以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中一致。

- 5验收监测标准

根据现行国家标准以及成都市环境保护局《关于四川天采科技有限责任公司青白江分公司新建X射线探伤室应用项目环境影响评价执行环境标准批复》成环核（2017）复字17号，确定本项目验收监测执行标准，验收监测标准与环评标准对照表见表5-1：

本次验收监测执行的电离辐射标准为：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关标准限值（职业人员年剂量限值为20mSv，公众年剂量限值为1mSv。职业人员年剂量取5mSv作为剂量约束值，公众年剂量取0.1mSv作为剂量约束值。

表5-1验收监测与环评执行标准对照表

| 类别 | 保护目标 | 验收标准 |  | 环评标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射 |  | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） |  | 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） |  |
|  |  | 剂量限值 | 剂量约束值 | 剂量限值 | 剂量约束值 |
|  | 公众 | 1mSv | 0.1m | 1mSv | 0.1m |
|  | 职业 | 20mSv | 5mSv | 20mSv | 5mSv |

- 6验收监测结果

- 6.1监测因子及分析方法

6.1.1监测因子及点位的确定

通过对本项目运行过程中污染源项调查，本项目在正常运行时，污染因子主要为X射线，产生污染因子的场所为工业X射线探伤机铅房。由此确定本项目监测因子为X-γ辐射剂量率。根据现场实际情况，X-γ辐射剂量率监测点位主要包括：工业X射线探伤机铅房四周，操作台，暗室，铅房外四周等人员可到达区域。

以上监测布点能够科学反映工业X射线探伤机工作场所周围的辐射水平及人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。监测布点示意图见附件监测报告：成测中心环监字第HJ20171871号。

6.1.2监测方法及来源

监测项目的监测方法及方法来源见表6-1。

表6-1监测方法及方法来源

| 项目 | 监测方法标准 |
| --- | --- |
| X-γ辐射剂量率 | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 GB/T14583-93 |
|  | 《辐射环境监测技术规范》 HJ/T61-2001 |

- 6.2验收监测质量控制和质量保证

为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性和准确性，对监测的全过程（包括布点、数据处理等）进行质量控制。

6.2.1严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

6.2.2合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。

6.2.3及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。

6.2.4监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用，监测仪器情况详见表6-2。

6.2.5监测报告严格实行三级审核制度。

表6-2监测所使用的仪器情况

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 仪器参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境X-γ辐射剂量率 | 高压电离室即时测量法 | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-1993） 《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001） | 型号：451P | 能量响应： 25keV～2MeV |
|  |  |  | 编号：H0055 |  |
|  |  |  | 检定有效期：2018.01.25 | 检出限：0.01μSv/h |
|  |  |  | 校准因子：1.04 | 测量范围： 0.01μSv/h～50mSv/h |
|  |  |  | 不确定度（k=2）：7.0% |  |
|  |  |  | 溯源编号：201701012124 |  |

- 6.3验收监测的实施

6.3.1验收监测期间的工况

2017年7月13日，对本项目进行了环保竣工验收监测。监测时的监测工况见表6-3。

表6-3射线装置监测工况表

| 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 场所 | 额定参数 | 监测参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业X射线 探伤机 | XXGHZ-2005 | II | 探伤室 | 200kV 5mA | 185kV 5mA |

根据现场对情况进行调查，工业X射线探伤机已达到平时额定工况的75%，符合验收监测工况要求。

6.3.2验收监测布点及监测结果见表6-4。

表6-4工业X射线探伤机周围环境X-γ辐射剂量率监测结果

单位：μSv/h

| 点位号 | 监测位置 | X-γ辐射剂量率 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未开机 |  | 开机 |  |  |
|  |  | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 |  |
| 1 | 操作位 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.03 | XXGHZ-2005型工业X线探伤机 |
| 2 | 操作门左缝（距门30cm） | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |  |
| 3 | 操作门下缝（距门30cm） | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.02 |  |
| 4 | 操作门右缝（距门30cm） | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.03 |  |
| 5 | 防护门左缝（距门30cm） | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.03 |  |
| 6 | 防护门右缝（距门30cm） | 0.06 | 0.01 | 0.30 | 0.03 |  |
| 7 | 防护门下缝（距门30cm） | 0.07 | 0.02 | 0.15 | 0.03 |  |
| 8 | 铅室北墙（距墙30cm） | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 |  |
| 9 | 铅室东墙（距墙30cm） | 0.07 | 0.02 | 0.29 | 0.03 |  |
| 10 | 铅室东墙换气窗 （距墙30cm） | 0.07 | 0.02 | 0.63 | 0.06 |  |
| 11 | 暗室（距墙30cm） | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |  |
| 12 | 厂房北墙（距墙30cm） | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.02 |  |
| 13 | 厂房东墙（距墙30cm） | 0.09 | 0.02 | 0.10 | 0.03 |  |

注：1、以上数据均未扣除环境背景值。2、监测布点图见附图4。

6.3.3监测结果分析

根据四川天采科技有限责任公司提供的设备运行状况说明，XXGHZ-2005型工业X射线探伤机年曝光总时间约为250小时。设备正常运行时（职业人员居留因子取1，公众居留因子取1/4），所致职业人员的年有效累积剂量最大值约为3.0×10-2mSv，公众（其他人员）年有效累积剂量最大值约为3.9×10-2mSv。

综上所述，四川天采科技有限责任公司新建的XXGHZ-2005型工业X射线探伤机检测系统正常曝光时所致职业人员、公众（其他人员）年有效累积剂量均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的职业人员20mSv/a和公众1mSv/a的剂量限值，且低于职业人员5mSv/a和公众0.1mSv/a的剂量管理约束。

# 7环境管理检查

- 7.1项目三同时执行情况

本项目属新建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告提出的各项污染防治措施。

- 7.2环境保护设施建设及运行情况

根据项目环评及批复文件的要求，需投入的环保设施落实情况见表7-1。

表7-1环保设施落实情况一览表

| 项目 | 环保设施 | 数量 （套/个） | 投资金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅房辐射安全设施 | 整体铅房（2mm钢+10mm铅+3mm钢） | 1间 | 10 |
|  | 通风换气系统 | 1套 | 1.0 |
|  | 固定的电离辐射警告标志 | 1套 | 0.05 |
|  | 工作状态指示灯、声音警示 | 1套 | 1.3 |
|  | 紧急停机按钮 | 2个 |  |
|  | 紧急开门按钮 | 1个 |  |
|  | 摄像监控系统 | 1套 | 1.0 |
|  | 门机、门灯联锁系统 | 1套 | 0.6 |
| 其他 | 废胶片，废显、定影液处理费 | / | 1.5 |
|  | 废显、定影液存储容器 | 2个 | 0.1 |
|  | 辐射安全培训费用 | / | 1.0 |
|  | 便携式X-γ辐射剂量监测仪 | 1台 | 1.0 |
|  | 个人剂量片 | 4套 | 0.1 |
|  | 个人剂量报警仪 | 1台 | 0.15 |
| 应急物资 | 灭火器材 | 1套 | 0.05 |
| 合计 |  | / | 17.85 |

- 7.3辐射安全管理及防护措施落实情况

本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表7-2，环评批复要求与实际执行情况见表7-3。

表7-2辐射安全管理及防护评价要求与实际完成对照一览表

| 辐射安全管理及防护评价要求 | 现场检查情况 | 完善建议 |
| --- | --- | --- |
| 设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作 | 公司成立了辐射安全与环境保护领导小组 | 由于新增设备，需对管理人员进行培训，提高管理人员辐射安全与环境保护意识 |
| 从事辐射工作的人员必须通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核 | 公司已组织辐射工作人员参加辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的培训和考核 | 由于新增设备，需对管理人员进行培训，管理制度及时更新。 |
| 射线装置使用场所有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施 | 铅房设置有电离辐射警告标志和工作状态指示灯，铅房内有紧急止动开关等 | / |
| 配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量片、辐射测量等仪器 | 公司已给每个辐射工作人员配备个人剂量片，并配备1台便携式辐射监测仪 | 按照管理制度，规范使用，每年委托有资质单位对巡测仪及个人剂量报警仪进行校检 |
| 有健全的操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等 | 公司已按要求制定相应的规章制度，要求上墙的规章制度需按具体要求已悬挂于辐射工作场所 | 根据实际需要，及时对各辐射安全规章制度进行更新补充 |
| 有完善的辐射事故应急措施 | 公司已经制定辐射事故应急预案，并及时修订 | 根据实际需要，及时对应急预案进行更新 |
| 产生放射性废气、废液、固体废物的、还应具有取保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案 | 铅房设有通排风系统，并采取了一定的屏蔽措施，可以保证臭氧达标排放；公司承诺将产生的废显定影液及废胶片交由有资质的单位回收处理 | 将产生的废液、固体废物等交由有回收资质单位进行妥善处理 |

表7-3环评批复要求与执行情况对照一览表

| 川环审批〔2016〕162号环评批复要求 | 执行情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- |
| 加强施工期的环境保护工作，严格按照报告表中提出的有关要求，落实环保投资，落实各项辐射环境安全防护及污染防治措施，避免发生施工期环境扰民事件。 | 建设单位已按照环评要求对辐射工作场所进行防护设计和建设，已落实各项环保投资，施工期间未发生环境扰民事件 | / |
| 应确保铅体及其门的屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护与安全联锁措施满足相关规定。 | 已按照环评要求对辐射工作场所进行防护设计和建设，监测结果显示防护设施屏蔽效果良好 | 做好日常巡查监督管理工作，避免事故发生 |
| 应建立和完善单位核与辐射安全管理各项规章制度，明确管理组织机构和责任人，制订有针对性和可操作性的辐射事故应急预案。 | 公司已成立辐射安全领导小组并制定了《室内辐射事故应急预案》 | / |
| 应配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并制定辐射工作场所的监测计划。 | 公司已购买相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并已制定辐射工作场所监测计划 | / |
| 辐射从业人员应参加辐射安全和防护知识的培训，确保持证上岗。 | 建设单位本项目操作人员已参加四川省环保厅组织的辐射安全和防护知识培训，并已取得培训合格证 | 定期参加辐射安全与防护知识培训确保持证上岗 |

- 7.4个人剂量档案管理检查

公司所有辐射工作人员均已佩戴个人剂量计，根据公司提供的16-17年度《外照射个人累计剂量监测报告》，经过检查，未发现单季度个人剂量超标情况。调查结果见附件6。

- 7.5辐射管理制度检查

四川天采科技有限责任公司已制定《X射线探伤安全操作规程》、《X射线探伤机维护与保养制度》、《辐射安全教育培训制度》、《放射人员健康及个人剂量管理制度》、《辐射环境监测记录》、《射线探伤布片规则及评片管理制度》、《辐射事故应急预案》、《探伤室管理制度》、《探伤室日常检查记录》、《无损检测员工岗位职责》等安全管理规章制度。经过现场检查，及查阅，各制度现行有效，且符合公司实际。

- 8验收结论

四川天采科技有限责任公司涉及使用工业X射线探伤机（属于II类射线装置）。对比项目环评及批复，本次验收内容与四川省环境保护厅（川环审批〔2017〕91号）文件对比，其建设内容、建设地点、建设规模以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中基本一致。

本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告提出的各项污染防治措施。

根据现场监测结果，本项目所采取的辐射屏蔽措施均切实有效，在工业X射线探伤机正常开展工作时对周围环境的影响符合环评文件的要求，对职业人员和公众的照射符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）以及管理限值的要求，本次验收监测数据合格。

本项目的建设符合《建设项目环境影响报告表》及批复的要求，完成了辐射防护及环保设施的建设，并制定了相应的辐射安全管理制度及事故应急预案，在按照本报告提出的管理要求和改进措施进一步完善后，可向审批该项目的环境保护主管部门申请竣工验收。

—————————————（正文结束）—————————————